## 0.00_ALLG
Universitätsmedizin Frankfurt - Anforderungsprofil ¦ Austausch Endoskopie inkl. integriertem OP-System
0.00 Allgemeine Bemerkungen | [6 empty] | Wertungsnotizen Bieter |  |  |  |  | Bedingungen volle Punktzahl inkl. Toleranz
Position | Version | Positionsbezeichnung | Menge | Kriterium | Position | GWF | EP (netto) | GP (netto) | Eintrag | Einheit | WP
0.01 |  | Allgemeine Hinweise
| L | Bei eventuellen Widersprüchen zwischen dem LV-Text und den beigefügten Anlagen (wie TVBs, AZL etc.) hat die TVB bzw. AZL etc. Vorrang. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Das beigefügte Dokument "Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung" wurde gelesen und berücksichtigt. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Das beigefügte Dokument "Anlage-AZL Allgemeine Auftrags- und Zahlungsbedingungen Lieferleistungen" wurde gelesen und berücksichtigt. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Das beigefügte Dokument "Technische Angebots- Auftrags- Vertragsbedingungen der Medizintechnik" wurde gelesen und berücksichtigt. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
0.02 |  | Verfügbarkeit
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Hardware: Verfügbarkeit zum Nachkauf |  | Service | MA | 1 |  |  |  | Jahre | 0 | 5
| L | Hardware: Preis-Bindung für Nachkauf |  | Service | MA | 1 |  |  |  | Jahre | 0 | 1
| L | Hardware: Ersatzteil-Versorgung |  | Service | MA | 1 |  |  |  | Jahre | 0 | 8
| L | Software: Verfügbarkeit zum Nachkauf |  | Service | MA | 1 |  |  |  | Jahre | 0 | 5
| L | Software: Preis-Bindung für Nachkauf |  | Service | MA | 1 |  |  |  | Jahre | 0 | 1
| L | Software: Update-Versorgung |  | Service | MA | 1 |  |  |  | Jahre | 0 | 5
| L | Sicherheits- und Betriebsrelevante Software-Patches |  | Service | MA | 3 |  |  |  | Jahre | 0 | 8
| L | Alle angebotenen Systemkomponenten enthalten eine zeitlich unlimitierte Software-Lizenzen, zur Erfüllung der beschriebenen Anforderungen und Funktionen |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja

## 1.00_ENDO
Universitätsmedizin Frankfurt - Anforderungsprofil ¦ Austausch Endoskopie inkl. integriertem OP-System
1.00 Endoskopie | [6 empty] | Wertungsnotizen Bieter |  |  |  |  | Bedingungen volle Punktzahl inkl. Toleranz
Position | Version | Positionsbezeichnung | Menge | Kriterium | Position | GWF | EP (netto) | GP (netto) | Eintrag | Einheit | WP
1.01 |  | Endoskopie
| L | Anzubieten ist eine Gerätekombination, welche auf ein und dieselbe Geräteplattform zurückgreift. Alle angebotenen Geräte müssen untereinander kommunizieren können und miteinander ohne Funktionseinbußen kombinierbar sein. Zusätzlich besteht die Anforderung darin, eine für alle nachfolgend aufgeführten Fachdisziplinen identische Geräteplattform zu realisieren. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Geräteplattform ist für nachfolgend aufgefürhten Fachdisziplinen einsetzbar: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | -
| L | - Gynäkologie |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | - Urologie |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | - falls weitere, bitte aufführen |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | max. Anzahl
| L | Die angebotenen Komponenten sollen auf Deckenversorgungseinheiten platziert werden. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Seit wann ist die angebotene Gerätegenaration der Positionen 01.01.02 verfügbar |  | Qualität | MA | 3 |  |  |  | Jahre | 0 | min
| L | - für wann ist ein relounch der nächsten Gerätegeneration geplant |  | Qualität | MA | 3 |  |  |  | Jahr | 0 | Angabe
| L | Seit wann ist die angebotene Gerätegenaration der Positionen 01.01.03 verfügbar |  | Qualität | MA | 3 |  |  |  | Jahre | 0 | min
| L | - für wann ist ein relounch der nächsten Gerätegeneration geplant |  | Qualität | MA | 3 |  |  |  | Jahr | 0 | Angabe
| L | Zu erwartender Lebenszyklus der angebotenen mediznischen Geräte aus Positionen 01.01 |  | Qualität | MA | 3 |  |  |  | Jahre | 0 | max
| L | 1.01.01 Betrachtungsmonitor, mind. 30 Zoll, 4K 3D |  | Qualität | MA | 3 |  |  |  | Jahre | 0 | max
| L | 1.01.02 Videoprozessor, NIR / ICG / PDD, 4K, 3D |  | Qualität | MA | 3 |  |  |  | Jahre | 0 | max
| L | 1.01.03 Kaltlichtquelle, Weißlicht und NIR / ICG, PDD |  | Qualität | MA | 3 |  |  |  | Jahre | 0 | max
| L | 1.01.04 CO2-Insufflator inkl. Rauchgasabsaugung |  | Qualität | MA | 3 |  |  |  | Jahre | 0 | max
| L | 1.01.05 Kamerakopf, Weißlicht und NIR / ICG, 4K |  | Qualität | MA | 3 |  |  |  | Jahre | 0 | max
| L | 1.01.06 Videooptik inkl. Kamera, FH 3D, 30°, 10 mm |  | Qualität | MA | 3 |  |  |  | Jahre | 0 | max
| L | 1.01.07 Pendelkamerakopf, Weißlicht und PDD, FH |  | Qualität | MA | 3 |  |  |  | Jahre | 0 | max
| L | Kurze Beschreibung zum Gesamtkonzepts der Geräteplattform: |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | - | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
1.01.01 |  | Betrachtungsmonitor, mind. 30 Zoll, 4K 3D | 4 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Betrachtungsmonitor mind. 30 Zoll, 4K 3D zur bevorzugten Darstellung endoskopischer / laparoskopischer Strukturen sowie weiterer Videosignale im patientennahen Umfeld (kleiner 1,5 m), kompatibel und kombinierbar mit allen angebotenen Komponenten. Auf dem Monitor müssen sämtliche eingespeisten Signale in der jeweils bestmöglichen Qualität, welche die Videoquelle zur Verfügung stellt, angezeigt werden. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Medical Grade zum Einsatz im direkten Patientenumfeld (kleiner 1,5m) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Einhaltung der IEC 60601-1 |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Einhaltung der IEC 60601-1-2 |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | CE-Kennzeichnung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Konformität gemäß MDR |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Display |  | - |  |  |  |  | -
| L | Displayausführung 4K 2D, farbig |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Displayausführung 4K 3D, farbig |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Displaydiagonale |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Zoll | 0 | 30
| L | Native Auflösung mind. 3840 x 2160 Pixel p60 |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Upscaling von FH 1080p Signalen auf 4K |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Displayart |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | OLED
| L | Betrachtungswinkel (horizontal und vertikal) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | ° | 0 | 178
| L | reflexionsarmes Display |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | nicht spiegelndes Display |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Helligkeitswert |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | cd/m² | 0 | 550
| A | Helligkeitsregulierung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja, Regulierung über |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Kontrastverhältnis |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | :1 | 0 | 1400
| L | darstellbare Farben: 10 Bit |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Funktionsumfang |  | - |  |  |  |  | -
| L | Farbraum BT.2020 |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Farbraum BT.709 |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Einstellung der Farbtemperatur |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Abruf der DICOM-Farbkurve |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Abruf der Gamma-Farbkurven |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Abruf der HDR-Funktion |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schnittstellen |  | - |  |  |  |  | -
| L | digitaler Videoeingang mind. 2x |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, bitte Art und Version aufführen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | digitaler Videoausgang mind. 2x |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, bitte Art und Version aufführen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | HDCP-Korrespondenz wird unterstützt |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Kommunikationsschnittstelle zur Funktionssteuerung wie automatischer Umschaltung vom Farbraum |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Schnittstelle zur Steuerung von Funktionen und Kommunikation mit angebotenen Komponenten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, mit angebotenem integriertem OP-System |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, kurze Beschreibung der Schnittstelle und des Protokolls |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Gehäuse |  | - |  |  |  |  | -
| L | VESA-Montagemöglichkeiten |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | VESA | 0 | 100
| L | Rundum geschlossenes Gehäuse |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Schutzklasse |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | IP | 0 | Angabe
| A | Abgedeckte Kabelzuführungen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Antibakterielles Sicherheitsglas |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Beständig gegenüber Wisch- und Scheuerdesinfektion nach RKI |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | glatt und geschlossen, bruchsicher und schlagfest, staub- und feuchtigkeitsgeschützt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Beleuchteter Hauptschalter zum Ein- und Ausschalten bzw. Status-LED |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Systemdaten |  | - |  |  |  |  | -
| L | Max. Leistungsaufnahme im Betrieb |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Watt | 0 | min
| L | Max. Leistungsaufnahme im Standby |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Watt | 0 | min
| L | Medizinisches Netzteil für 230V/50Hz inkl. Stromkabel |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | extern, intern
| L | Potenzialausgleichanschluss |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | DC-Ausgang zur Spannungsversorgung externer Konverter |  | - | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Zubehör |  | - |  |  |  |  | -
| L | inkl. beschlaghemmenden Polarisationsbrillen mind. 3 Stück |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | 3
| L | Preis je weitere Polarisationsbrille |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | min
| L | inkl. beschlaghemmenden Polarisationsbrillen-Clips mind. 3 Stück |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | 3
| L | Preis je weiteren Polarisationsbrillen-Clip |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | min
| L | Allgemein |  | - |  |  |  |  | -
| L | Hersteller: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Typ: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Abmessungen (BxTxH): |  | - | - | - |  |  |  | mm | - | Angabe
| L | Gewicht: |  | - | - | - |  |  |  | kg | - | Angabe
| L | Material: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Farbe(n): |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Prüfzeichen: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Lieferumfang: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
1.01.02 |  | Videoprozessor, NIR / ICG / PDD, 4K, 3D | 2 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Videoprozessor bzw. modulare Videoplattform für die starre Endoskopie, kompatibel und kombinierbar mit allen angebotenen Komponenten. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Videoprozessor / Videoplattform
| L | enthaltener Funktionsumfang für Nahinfrarot-Fluoreszenzbildgebung (NIR) / Indocyaningrün (ICG) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | enthaltener Funktionsumfang für den Einsatz von Photo-Dynamischer-Diagnostik (PDD) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls modulare Videoplattform, Auflistung der kombinierten und angebotenen Komponenten des Gesamtkonzepts zur Erfüllung der Anforderung inkl. einer Einzel-Preisliste als separates Dokument |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | geeignet für den Einsatz von flexiblen Videoendoskopen |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, Auflistung kompatibler Videoendoskopie-Bereiche |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | geeignet für den Einsatz von starrer Endoskopie mittels Kamerakopf |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, Auflistung kompatibler Kameraköpfe |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Medical Grade zum Einsatz im direkten Patientenumfeld (kleiner 1,5m) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schutzklasse(n) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Einhaltung Emission gemäß EN 55011 Klasse A |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | CE-Kennzeichnung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Konformität gemäß MDR |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Prozessoreinheit |  | - |  |  |  |  | -
| L | latenzfreie Video-Signal-Echtzeitübertragung vom Kamerakopf bis zum sichtbaren Bild am Betrachtungsmonitor |  | Qualität | MA | 3 |  |  |  | Millisekunden | 0 | 95
| L | Betrieb in 4K 2D Ausführung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Betrieb in 4K 3D Ausführung |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Betrieb in FH 2D Ausführung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Betrieb in FH 3D Ausführung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | mind. 3840 x 2160 Pixel, 2160p, 4K |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | mind. 3840 x 2160 Pixel, 2160p, 4K 3D |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | mind. 1920 x 1080 Pixel, 1080, FH |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | mind. 1920 x 1080 Pixel, 1080, FH 3D |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Farbraum BT.2020 |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Farbraum BT.709 |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Bedienung des Funktionsumfangs |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Touchscreen
| L | falls mit Tastatur/Maus, inkl. Tastatur/Mousetouchpad für den Einsatz in hygienischkritischen Bereichen, abwaschbar, spritzwassergeschützt, beständig gegenüber Wisch- und Scheuerdesinfektionsmitteln nach RKI |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Funktionsumfang |  | - |  |  |  |  | -
| L | Digital-Zoom Funktion |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Bild in Bild Funktion |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Standbild-Funktion |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Weißabgleich-Funktion |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Kontrastanhebung |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | automatische Blendensteuerung |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | automatische Helligkeitsregulierung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | automatische Steuerung der Lichtintensität der angeschlossenen Kaltlichtquelle |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | abschaltbare elektronische Blendenfunktion beim Betrieb mit starren Endoskopen |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | abschaltbare elektronische Nachverstärkung zur Optimierung sehr dunkler Bildinhalte |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Bilddrehung / Bildausrichtung mind. 180° |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | Grad | 0 | max
| L | Bildspieglung vertikal und horizontal |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | interne Aufnahme und Speicherung von Bildern bis 4K auf ein USB-Medium |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | interne Aufnahme und Speicherung von Bildern bis FHD auf ein USB-Medium |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | interne Aufnahme und Speicherung von Videos bis 4K auf ein USB-Medium |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | interne Aufnahme und Speicherung von Videos bis FH auf ein USB-Medium |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Bildformate der Bilder |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Bildformate der Videos |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Auslösung von Bild- als auch Videosequenzen über Kamerakopftasten, der angebotenen Kameraköpfe |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Steuerung auswählbarer Funktionen vom Videoprozessor über die Kamerakopf-Tasten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Einblendung von Informationen angeschlossener Videoendoskope und Kameramodule |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | speicherbare Presets für spezifische Nutzereinstellungen |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | visuelle Assistenzsysteme |  | - |  |  |  |  | -
| L | funktionelle Bildgebung - Nahinfrarot-Fluoreszenzbildgebung NIR / Indocyaningrün ICG (Verfahren zur Darstellung von Perfusion, Gefäßen, Lymphbahnen) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | kurze Beschreibung der Funktion |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | kurze Beschreibung der kompatiblen Fluoreszenzmittel |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | onkologische Diagnostik - Photo Dynamische Diagnose PDD (Verfahren zur Darstellung von Tumorzellen/Gewebeveränderungen) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | kurze Beschreibung der Funktion |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | kurze Beschreibung der kompatiblen Fluoreszenzmittel |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | technische Bildoptimiereung - High Dynamic Range HDR (Verfahren zur besseren gleichzeitigen Darstellung von dunklen und sehr hellen Bildbereichen) |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | kurze Beschreibung der Funktion |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | weitere Echtzeit Bildverbeserungstechnologien |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | kurze Beschreibung der Funktionen |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Anzahl und kurze Beschreibung der verfügbaren Farbmodi |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Schwarz-Weiss Modus vorhanden |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | AI-gestützte Bildverbesserungssysteme |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | kurze Beschreibung der Funktion |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Schnittstellen und Kommunikation |  | - |  |  |  |  | -
| L | Eine kompatible Schnittstelle für flexible Videoendoskope und Kameraköpfe |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | digitaler Videoeingang mind. 1x |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, bitte Art und Version aufführen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | digitaler Videoausgang mind. 2x |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, bitte Art und Version aufführen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | mind. 1x USB-Anschluss |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Anzahl, Version
| L | mind. 1x LAN |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Anzahl, Version
| L | Schnittstelle zur Steuerung von Funktionen und Kommunikation mit angebotenen Komponenten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, mit angebotener Kaltlichtquelle |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, mit angebotenem Insufflator |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, mit angebotenem Rauchgas-/Flüssigkeitsabsaugung |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, mit angebotenem integriertem OP-System |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, kurze Beschreibung der steuerbaren Komponenten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | falls ja, kurze Beschreibung der Schnittstelle und des Protokolls |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Gehäuse |  | - |  |  |  |  | -
| L | Beständig gegenüber Wisch- und Scheuerdesinfektion nach RKI |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | glatt und geschlossen, bruchsicher und schlagfest, staub- und feuchtigkeitsgeschützt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Beleuchteter Hauptschalter zum Ein- und Ausschalten |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Systemdaten |  | - |  |  |  |  | -
| L | Max. Leistungsaufnahme im Betrieb (Gesamtsystem bei modularer Videoplattform) |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Watt | 0 | min
| L | Max. Leistungsaufnahme im Standby (Gesamtsystem bei modularer Videoplattform) |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Watt | 0 | min
| L | Medizinisches Netzteil für 230V/50Hz inkl. Stromkabel |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | extern, intern
| L | Potenzialausgleichanschluss |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Zubehör |  | - |  |  |  |  | -
| L | Preis je weiteres Tastatur / Mousetouchpad |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto |  | min
| L | Allgemein |  | - |  |  |  |  | -
| L | Hersteller: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Typ: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Abmessungen (BxTxH): |  | - | - | - |  |  |  | mm | - | Angabe
| L | Gewicht: |  | - | - | - |  |  |  | kg | - | Angabe
| L | Material: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Farbe(n): |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Prüfzeichen: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Lieferumfang: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
1.01.03 |  | Kaltlichtquelle, Weißlicht und NIR / ICG, PDD | 2 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Kaltlichtquelle für Weisslicht und Fluoreszenz-Anwendungen wie NIR / ICG und PDD zum Einsatz bei verschiedenen Fachdisziplinen und kompatibel mit dem angebotenem Videoprozessor, sowie allen weiteren angebotenen Komponenten. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | enthaltener Funktionsumfang für Nahinfrarot-Fluoreszenzbildgebung (NIR) / Indocyaningrün (ICG) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | enthaltener Funktionsumfang für den Einsatz von Photo-Dynamischer-Diagnostik (PDD) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Eine kombinierte Kaltlichtquelle für den Einsatz von Weisslicht, NIR / ICG und PDD |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls nein, Auflistung der kombinierten Komponenten des Gesamtkonzepts die zur Erfüllung der Anforderung angeboten werden inkl. einer Einzel-Preisliste und Beschreibung als separates Dokument |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | geeignet für den Einsatz von flexibler Videoendoskope |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | geeignet für den Einsatz von starrer Endoskopie mittels Kamerakopf |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Medical Grade zum Einsatz im direkten Patientenumfeld (kleiner 1,5m) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schutzklasse(n) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | CE-Kennzeichnung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Konformität gemäß MDR |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Lichtquelle |  | - |  |  |  |  | -
| L | LED-Leuchtmittel |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | LED-Betriebsdauer |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Stunden | 0 | max
| L | Lichtleistung max |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Watt | 0 | Angabe
| L | Lichtstärke max |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Lumen | 0 | Angabe
| L | Farbtemperatur Weisslicht |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Kelvin | 0 | Angabe
| L | Farbspektrum NIR / ICG |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | nm | 0 | Angabe
| L | Farbspektrum PDD |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | nm | 0 | Angabe
| L | Lautstärke bei Vollastbetrieb (100%) |  | Qualität | MA | 3 |  |  |  | dB (A) | 0 | min
| L | Lautstärke bei Normallastbetrieb (75%) |  | Qualität | MA | 3 |  |  |  | dB (A) | 0 | min
| L | Bedienung des Funktionsumfangs |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Touchscreen
| L | Funktionsumfang |  | - |  |  |  |  | -
| L | automatisch fortlaufende Regulierung der Lichtleistung in Kombination mit dem angebotenen Videoprozessor |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | manuelle Helligkeitsregulierung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | stufenlos / stufenweise
| L | Wechsel zwischen Weißlicht- und Farblichtmodus NIR / ICG |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, ICG für offenchirurgische Eingriffe anwendbar |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Wechsel zwischen Weißlicht- und Farblichtmodus PDD |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Speicherung der zuletzt eingestellten Einstellungen |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | speicherbare Presets für spezifische Nutzereinstellungen |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schnittstellen und Kommunikation |  | - |  |  |  |  | -
| L | Kompatible Schnittstelle zum Anschluss von Lichtleitkabeln anderer Hersteller |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, Auflistung der Hersteller |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | max
| L | falls ja, Auflistung der Einschränkungen |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | falls ja, Preisliste für Adapter beigefügt |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schnittstelle zur Steuerung von Funktionen und Kommunikation mit angebotenen Komponenten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, mit angebotenem Videoprozessor |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, mit angebotenem integriertem OP-System |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, kurze Beschreibung der Schnittstelle und des Protokolls |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Gehäuse |  | - |  |  |  |  | -
| L | Beständig gegenüber Wisch- und Scheuerdesinfektion nach RKI |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | glatt und geschlossen, bruchsicher und schlagfest, staub- und feuchtigkeitsgeschützt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Beleuchteter Hauptschalter zum Ein- und Ausschalten |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Systemdaten |  | - |  |  |  |  | -
| L | Max. Leistungsaufnahme im Betrieb (Gesamtsystem bei mehreren Komponenten) |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Watt | 0 | min
| L | Max. Leistungsaufnahme im Standby (Gesamtsystem bei mehreren Komponenten) |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Watt | 0 | min
| L | Medizinisches Netzteil für 230V/50Hz inkl. Stromkabel |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | extern, intern
| L | Potenzialausgleichanschluss |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Zubehör |  | - |  |  |  |  | -
| L | inkl. Lichtleitkabel für Nahinfrarot-Fluoreszenzbildgebung (NIR) / Indocyaningrün (ICG) in geeigneter Länge |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | 4
| L | Preis je weiteres Lichtleitkabel |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto |  | min
| L | inkl. Lichtleitkabel für den Einsatz von Photo-Dynamischer-Diagnostik (PDD) in geeigneter Länge |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | 2
| L | Preis je weiteres Lichtleitkabel |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto |  | min
| L | 15x Bestands-Lichtleitkabel (WA03310A) des Herstellers Olympus können übernommen und eingesetzt werden. |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, Auflistung der Einschränkungen |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | falls ja, passender Adapter im Angebotspreis enthalten |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja / nicht erforderlich
| L | 4x Bestands-Lichtleitkabel (495NE) des Herstellers Karl Storz können übernommen und eingesetzt werden. |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, Auflistung der Einschränkungen |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | falls ja, passender Adapter im Angebotspreis enthalten |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja / nicht erforderlich
| L | Allgemein |  | - |  |  |  |  | -
| L | Hersteller: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Typ: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Abmessungen (BxTxH): |  | - | - | - |  |  |  | mm | - | Angabe
| L | Gewicht: |  | - | - | - |  |  |  | kg | - | Angabe
| L | Material: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Farbe(n): |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Prüfzeichen: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Lieferumfang: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
1.01.04 |  | CO2-Insufflator inkl. Rauchgasabsaugung | 2 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Übernahme und Einbindung vom Bestands-CO2-Insufflator - Olympus UHI-4 (falls ja, sind die Abfragen dieser Position ebenfalls auszufüllen) |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | CO2-Insufflator inkl. Rauchgasabsaugung für Minimal-Invasive-Eingriffe zur Extraktion störender Rauchentwicklung, zum Einsatz bei verschiedenen Fachdisziplinen und kompatibel mit den angebotenen Komponenten. Eine Gasheizung ist nicht notwendig. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Kombinierter CO2-Insufflator mit Rauchgasabsaugung |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls nein, Auflistung der kombinierten Komponenten des Gesamtkonzepts die zur Erfüllung der Anforderung angeboten werden inkl. einer Einzel-Preisliste und Beschreibung als separates Dokument |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Zugelassen für den Einsatz von medizinischem CO2-Gas über eine zentrale Gasversorgung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Zugelassen für den Einsatz von medizinischem CO2-Gas über eine Gasflasche |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Medical Grade zum Einsatz im direkten Patientenumfeld (kleiner 1,5m) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schutzklasse(n) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | CE-Kennzeichnung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Konformität gemäß MDR |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | CO2-Insufflator |  | - |  |  |  |  | -
| L | Gasheizung zur Erwärmung des CO2-Gases auf Körpertemperatur |  | - | - | - |  |  |  | - | 0 | -
| L | Auflistung beheizbarer Komponenten |  | - | - | - |  |  |  | - | 0 | -
| L | Erwachsenen-Modus |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Neugeborenen / Säugling-Modus |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | abdominaler Druckbereich mind. zw. 3-25 mmHg |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | mmHg | 0 | max Bereich
| L | Druckeinstellbereich |  | Qualität | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | stufenlos
| L | Flussrateneinstellung mind. zw. 1-45 l/min |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | l/min | 0 | max Bereich
| L | Druckeinstellbereich |  | Qualität | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | stufenlos
| L | Bedienung des Funktionsumfangs |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Touchscreen
| L | Rauchgasabsaugung |  | - |  |  |  |  | -
| L | Rauchgasabsaugung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, Funktionsart |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | aktiv / passiv
| L | falls ja, kurze Beschreibung |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | falls ja, Aktivierung über Fußschalter |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, Aktivierung über bestehenden HF-Generator (Fabr.: / Typ:) |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | einstellbare Rauchgasabsaugung |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Funktionsumfang |  | - |  |  |  |  | -
| L | Auflistung der verfügbareb Betriebsarten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Einblendung relevanter Gerätedaten in das Videobild des Chirurgen |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | automatisch Regulierung vom Druckbereich in Kombination mit den angebotenen Komponenten |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Vollautomatische Erkennung und Abbau vom Überdruck |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Vollautomatische Erkennung und Aufbau vom Unterdruck |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Sicherheitsgrenzen für den Druckbereich einstellbar |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | automatisch Regulierung der Flussrate in Kombination mit den angebotenen Komponenten |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Echtzeitanzeige vom aktuellen Gasfluss |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Echtzeitanzeige vom aktuellen Patientendruck |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Echtzeitanzeige vom Status über den Gasverbrauch |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Echtzeitanzeige vom Status über den Zustand der Gasheizung |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Verfügbare Alarme |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Sicherheitsgrenzen für den Druckbereich einstellbar |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Sicherheitssystem zur kontinuierlichen Echtzeit Überwachung vom abdominalen Druckbereich |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Sicherheitsgrenzen für den Flussbereich einstellbar |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Sicherheitssystem zur kontinuierlichen Echtzeit Überwachung vom Flussbereich |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Speicherung der zuletzt eingestellten Einstellungen |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | speicherbare Presets für spezifische Nutzereinstellungen |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schnittstellen und Kommunikation |  | - |  |  |  |  | -
| L | Schnittstelle zur Steuerung von Funktionen und Kommunikation mit angebotenen Komponenten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, mit angebotenem integriertem OP-System |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, kurze Beschreibung der Schnittstelle und des Protokolls |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Schnittstelle zu kompatiblen Komponenten, zum automatischen Auslösen der Rauchgasabsaugung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, Auflistung der Hersteller und Gerätegruppen |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | max
| L | falls ja, kurze Beschreibung der Schnittstelle und des Protokolls |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Gehäuse |  | - |  |  |  |  | -
| L | Beständig gegenüber Wisch- und Scheuerdesinfektion nach RKI |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | glatt und geschlossen, bruchsicher und schlagfest, staub- und feuchtigkeitsgeschützt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Beleuchteter Hauptschalter zum Ein- und Ausschalten |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Systemdaten |  | - |  |  |  |  | -
| L | Max. Leistungsaufnahme im Betrieb (Gesamtsystem bei mehreren Komponenten) |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Watt | 0 | min
| L | Max. Leistungsaufnahme im Standby (Gesamtsystem bei mehreren Komponenten) |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Watt | 0 | min
| L | Medizinisches Netzteil für 230V/50Hz inkl. Stromkabel |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | extern, intern
| L | Potenzialausgleichanschluss |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Zubehör |  | - |  |  |  |  | -
| L | inkl. einem CO2-Niederdruckschlauch zum Anschluss an die zentrale Gasversorgung in geeigneter Länge |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | 1
| L | Preis je weiterem CO2-Schlauch |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto |  | min
| L | inkl. Erstausstattung von Insufflations-Schlauchsets |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | 10
| L | Preis je weiteres Insufflations-Schlauchset |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto |  | min
| L | inkl. Erstausstattung von Rauchgasabsaugungs-Sets |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | 10
| L | Preis je weiteres Rauchgasabsaugungs-Set |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto |  | min
| L | Allgemein |  | - |  |  |  |  | -
| L | Hersteller: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Typ: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Abmessungen (BxTxH): |  | - | - | - |  |  |  | mm | - | Angabe
| L | Gewicht: |  | - | - | - |  |  |  | kg | - | Angabe
| L | Material: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Farbe(n): |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Prüfzeichen: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Lieferumfang: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
1.01.05 |  | Kamerakopf, Weißlicht und NIR / ICG, 4K | 2 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Kamerakopf 4K für starre Endoskopie, kompatibel und kombinierbar mit den angebotenen Komponenten und gleichzeitig Einsetzbar für |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Weisslicht-Diagnostik |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Nahinfrarot-Fluoreszenzbildgebung (NIR) / Indocyaningrün (ICG) Diagnostik |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Medical Grade zum Einsatz im direkten Patientenumfeld (kleiner 1,5m) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schutzklasse(n) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | CE-Kennzeichnung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Konformität gemäß MDR |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Kamerakopf |  | - |  |  |  |  | -
| L | frei programmierbare Kamerakopftasten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | 3
| L | falls ja, kurze Beschreibung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | gerader Kamerakopf |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | 4K 2D, 16:9, farbig |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Chip-Anzahl |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | max
| L | Chip-Größe |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Zoll | 0 | max
| L | mind. 3840 x 2160 Pixel, 2160p, 4K |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, für Weisslicht-Diagnostik |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, für Nahinfrarot-Fluoreszenzbildgebung (NIR) / Indocyaningrün (ICG) Diagnostik |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Brennweite f |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | mm | 0 | Angabe
| L | optischer Zoom |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | fach | 0 | max
| L | Kamerakabel mind. 3 m |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Meter | 0 | Angabe
| L | Kamerakopfgewicht inkl. Kabel max. 270 Gramm |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Gramm | 0 | max. 270
| L | Funktionsumfang |  | - |  |  |  |  | -
| L | optischer Zoom |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | fach | 0 | Angabe
| L | digitaler Zoom |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | fach | 0 | Angabe
| L | Zoom-Funktion |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Fokus-Funktion |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, Autofokus-Funktion |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | visuelle Assistenzsysteme |  | - |  |  |  |  | -
| L | funktionelle Bildgebung - Nahinfrarot-Fluoreszenzbildgebung NIR / Indocyaningrün ICG (Verfahren zur Darstellung von Perfusion, Gefäßen, Lymphbahnen) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | kurze Beschreibung der Funktion |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | kurze Beschreibung der kompatiblen Fluoreszenzmittel |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | technische Bildoptimiereung - High Dynamic Range HDR (Verfahren zur besseren gleichzeitigen Darstellung von dunklen und sehr hellen Bildbereichen) |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | kurze Beschreibung der Funktion |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | weitere Echtzeit Bildverbeserungstechnologien |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | kurze Beschreibung der Funktionen |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Anzahl und kurze Beschreibung der verfügbaren Farbmodi |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Schnittstellen und Kommunikation |  | - |  |  |  |  | -
| L | DIN Verschluss für die Aufnahme von starren Optiken |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Gehäuse |  | - |  |  |  |  | -
| L | Autoklavierbar bis mind. 130 Grad |  | Qualität | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, mit welchen Verfahren |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | falls ja, kurze Beschreibung |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Beständig gegenüber Wisch- und Scheuerdesinfektion nach RKI |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | glatt und geschlossen, bruchsicher und schlagfest, staub- und feuchtigkeitsgeschützt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Allgemein |  | - |  |  |  |  | -
| L | Hersteller: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Typ: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Abmessungen (BxTxH): |  | - | - | - |  |  |  | mm | - | Angabe
| L | Gewicht: |  | - | - | - |  |  |  | kg | - | Angabe
| L | Material: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Farbe(n): |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Prüfzeichen: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Lieferumfang: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
1.01.06 |  | Videooptik inkl. Kamera, FH 3D, 30°, 10 mm | 3 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Videooptik inkl. Kamera FH 3D inkl. starrem Videoendoskop 30° 10 mm, kompatibel und kombinierbar mit den angebotenen Komponenten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
ergänzt | L | Videooptik inkl. Kamera |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Medical Grade zum Einsatz im direkten Patientenumfeld (kleiner 1,5m) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schutzklasse(n) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | CE-Kennzeichnung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Konformität gemäß MDR |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Videooptik inkl. Kamerakopf |  | - |  |  |  |  | -
| L | frei programmierbare Kamerakopftasten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | 3
| L | falls ja, kurze Beschreibung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | - | Angabe
| L | gerader Kamerakopf |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | FH 3D, 16:9, farbig |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Chip-Anzahl |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | max
| L | Chip-Größe |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Zoll | 0 | max
| L | 4K 3D, 16:9, farbig |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, Aufpreis zur aktuellen Position |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto |  | min
| L | Brennweite f |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | mm | 0 | Angabe
| L | optischer Zoom |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | fach | 0 | max
| L | Tiefenschärfe-Bereich mind. zw. 30-200 mm |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | mm | 0 | max Bereich
| L | Blickrichtung 30° |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Optikdurchmesser 10 mm |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Nutzlänge der Optik |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | mm | 0 | 320
| L | Anzahl der Kabel / Zuleitungen, ausgehend vom Kamerakopf zum Videoprozessor und Kaltlichtquelle |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Stück | 0 | min
| L | Kamerakabel mind. 3 m |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Meter | 0 | Angabe
| L | Kamerakopfgewicht inkl. Kabel max. 420 Gramm |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Gramm | 0 | max. 420
angepasst | L | max. Gesamtgewicht von 420 Gramm: Videooptik + Kamerakopf inkl. Kabel |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Gramm | 0 | max. 420
| L | Funktionsumfang |  | - |  |  |  |  | -
| L | optischer Zoom |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | fach | 0 | Angabe
| L | digitaler Zoom |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | fach | 0 | Angabe
| L | Zoom-Funktion |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Fokus-Funktion |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | 3D Bilddrehung 180° |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, kurze Beschreibung |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Bildschirmfüllende 3D Darstellung |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | 3D-Bilddrehung ohne Verlust des Horizonts |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | visuelle Assistenzsysteme |  | - |  |  |  |  | -
| L | funktionelle Bildgebung - Nahinfrarot-Fluoreszenzbildgebung NIR / Indocyaningrün ICG (Verfahren zur Darstellung von Perfusion, Gefäßen, Lymphbahnen) |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | kurze Beschreibung der Funktion |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | kurze Beschreibung der kompatiblen Fluoreszenzmittel |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | technische Bildoptimiereung - High Dynamic Range HDR (Verfahren zur besseren gleichzeitigen Darstellung von dunklen und sehr hellen Bildbereichen) |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | kurze Beschreibung der Funktion |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | weitere Echtzeit Bildverbeserungstechnologien |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | kurze Beschreibung der Funktionen |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Anzahl und kurze Beschreibung der verfügbaren Farbmodi |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Gehäuse |  | - |  |  |  |  | -
angepasst | L | Gehäuse - Videooptik + Kamerakopf inkl. Kabel |  | - |  |  |  |  | -
| L | Autoklavierbar bis mind. 130 Grad |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, mit welchen Verfahren |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | falls ja, kurze Beschreibung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Beständig gegenüber Wisch- und Scheuerdesinfektion nach RKI |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | glatt und geschlossen, bruchsicher und schlagfest, staub- und feuchtigkeitsgeschützt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Zubehör |  | - |  |  |  |  | -
| L | inkl. einem geeigneten Siebkorb für die Aufbereitung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | 1
| L | Preis je weiterem Drahtkorb |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto |  | min
| L | Allgemein |  | - |  |  |  |  | -
| L | Hersteller: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Typ: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Abmessungen (BxTxH): |  | - | - | - |  |  |  | mm | - | Angabe
| L | Gewicht: |  | - | - | - |  |  |  | kg | - | Angabe
| L | Material: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Farbe(n): |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Prüfzeichen: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Lieferumfang: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
1.01.07 |  | Pendelkamerakopf, Weißlicht und PDD, FH | 2 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Pendelkamerakopf FH für starre Endoskopie, kompatibel und kombinierbar mit den angebotenen Komponenten und Einsetzbar für |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Weisslicht-Diagnostik |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Photo-Dynamischer-Diagnostik (PDD) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls Weisslicht und PDD nicht in einem Pendelkamerakopf verfügbar, Auflistung der kombinierten und angebotenen Komponenten des Gesamtkonzepts zur Erfüllung der Anforderung dieser Position. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Medical Grade zum Einsatz im direkten Patientenumfeld (kleiner 1,5m) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schutzklasse(n) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | CE-Kennzeichnung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Konformität gemäß MDR |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Pendelkamerakopf |  | - |  |  |  |  | -
| L | frei programmierbare Kamerakopftasten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | 3
| L | falls ja, kurze Beschreibung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | gerader Kamerakopf |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | FH 2D, 16:9, farbig |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Chip-Anzahl |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | max
| L | Chip-Größe |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Zoll | 0 | max
| L | 4K 2D, 16:9, farbig |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, Aufpreis zur aktuellen Position |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto |  | min
| L | mind. 1920 x 1080 Pixel, 1080p, FH |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | mind. 3840 x 2160 Pixel, 2160p, 4K |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Brennweite f |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | mm | 0 | Angabe
| L | optischer Zoom |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | fach | 0 | max
| L | Kamerakabel mind. 3 m |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Meter | 0 | Angabe
| L | Kamerakopfgewicht inkl. Kabel max. 240 Gramm |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Gramm | 0 | max. 240
| L | Funktionsumfang |  | - |  |  |  |  | -
| L | optischer Zoom |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | fach | 0 | Angabe
| L | digitaler Zoom |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | fach | 0 | Angabe
| L | Zoom-Funktion |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Fokus-Funktion |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Bildschirmfüllende 2D Darstellung |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Bilddrehung ohne Verlust des Horizonts |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | visuelle Assistenzsysteme |  | - |  |  |  |  | -
| L | funktionelle Bildgebung - Nahinfrarot-Fluoreszenzbildgebung NIR / Indocyaningrün ICG (Verfahren zur Darstellung von Perfusion, Gefäßen, Lymphbahnen) |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | kurze Beschreibung der Funktion |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | kurze Beschreibung der kompatiblen Fluoreszenzmittel |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | onkologische Diagnostik - Photo Dynamische Diagnose PDD (Verfahren zur Darstellung von Tumorzellen/Gewebeveränderungen) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | kurze Beschreibung der Funktion |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | kurze Beschreibung der kompatiblen Fluoreszenzmittel |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | technische Bildoptimiereung - High Dynamic Range HDR (Verfahren zur besseren gleichzeitigen Darstellung von dunklen und sehr hellen Bildbereichen) |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | kurze Beschreibung der Funktion |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | weitere Echtzeit Bildverbeserungstechnologien |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | kurze Beschreibung der Funktionen |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Anzahl und kurze Beschreibung der verfügbaren Farbmodi |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Schnittstellen und Kommunikation |  | - |  |  |  |  | -
| L | DIN Verschluss für die Aufnahme von starren Optiken |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Gehäuse |  | - |  |  |  |  | -
| L | Autoklavierbar bis mind. 130 Grad |  | Qualität | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, mit welchen Verfahren |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | falls ja, kurze Beschreibung |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Beständig gegenüber Wisch- und Scheuerdesinfektion nach RKI |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | glatt und geschlossen, bruchsicher und schlagfest, staub- und feuchtigkeitsgeschützt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Allgemein |  | - |  |  |  |  | -
| L | Hersteller: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Typ: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Abmessungen (BxTxH): |  | - | - | - |  |  |  | mm | - | Angabe
| L | Gewicht: |  | - | - | - |  |  |  | kg | - | Angabe
| L | Material: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Farbe(n): |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Prüfzeichen: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Lieferumfang: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
1.02 |  | Endoskopie-Zubehör
1.02.01 |  | ICG-Optik, 30°, 10 mm | 3 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Starre Laparoskopieoptik mit 30° Blickwinkel zur Anwendung in der minimalinvasiven Chirurgie, kompatibel und kombinierbar mit den angebotenen Komponenten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | geeignet für den Einsatz diverser visueller Assistenzsysteme (NIR / ICG) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Ein bepreister Katalog mit weiteren Optikgrößen und vergleichbaren Varianten liegt bei |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Medical Grade zum Einsatz im direkten Patientenumfeld (kleiner 1,5m) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schutzklasse(n) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | CE-Kennzeichnung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Konformität gemäß MDR |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Optik |  | - |  |  |  |  | -
| L | geeignet für Video-Auflösung bis |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | max
| L | Blickrichtung 30° |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Optikdurchmesser 10 mm |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Nutzlänge der Optik |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | mm | 0 | 300
| L | Oberfläche der Frontlinse mit Hartbeschichtung gegen Mikrokratzer |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Farbkodierte Anschlussringe: Zur eindeutigen Zuordnung der Blickrichtung und Größe |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Nutzbar mit marktüblichen 11 mm-Trokarhülsen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schnittstellen und Kommunikation |  | - |  |  |  |  | -
| L | DIN Verschluss für die Aufnahme bei angebotenen Kameraköpfen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Kompatible Schnittstelle zum Anschluss von Lichtleitkabeln verschiedener Hersteller |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, Auflistung der Hersteller |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | max
| L | Gehäuse |  | - |  |  |  |  | -
| L | Autoklavierbar bis mind. 130 Grad |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, mit welchen Verfahren |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | falls ja, kurze Beschreibung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Beständig gegenüber Wisch- und Scheuerdesinfektion nach RKI |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | glatt und geschlossen, bruchsicher und schlagfest, staub- und feuchtigkeitsgeschützt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Allgemein |  | - |  |  |  |  | -
| L | Hersteller: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Typ: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Abmessungen (BxTxH): |  | - | - | - |  |  |  | mm | - | Angabe
| L | Gewicht: |  | - | - | - |  |  |  | kg | - | Angabe
| L | Material: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Farbe(n): |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Prüfzeichen: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Lieferumfang: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
1.02.02 |  | Hysteroskopie-Optik, 12 bzw. 30°, 4 bzw. 5 mm - Bedarfsposition | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Starre Laparoskopieoptik mit ca. 12° bzw. 30° Blickwinkel zur Anwendung in der minimalinvasiven Chirurgie, kompatibel und kombinierbar mit den angebotenen Komponenten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | geeignet für den Einsatz diverser visueller Assistenzsysteme (NIR / ICG) |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Ein bepreister Katalog mit weiteren Optikgrößen und vergleichbaren Varianten liegt bei |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Medical Grade zum Einsatz im direkten Patientenumfeld (kleiner 1,5m) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schutzklasse(n) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | CE-Kennzeichnung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Konformität gemäß MDR |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Optik |  | - |  |  |  |  | -
| L | geeignet für Video-Auflösung bis |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | max
| L | Blickrichtung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | ° | 0 | 12 bzw. 30°
| L | Optikdurchmesser |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | mm | 0 | 4 bzw. 5 mm
| L | Nutzlänge der Optik |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | mm | 0 | 300
| L | Oberfläche der Frontlinse mit Hartbeschichtung gegen Mikrokratzer |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Optik kann mit entsprechenden Schäften und Elektroden als Resektoskop genutzt werden |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Farbkodierte Anschlussringe: Zur eindeutigen Zuordnung der Blickrichtung und Größe |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Nutzbar mit marktüblichen 11 mm-Trokarhülsen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schnittstellen und Kommunikation |  | - |  |  |  |  | -
| L | DIN Verschluss für die Aufnahme bei angebotenen Kameraköpfen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Kompatible Schnittstelle zum Anschluss von Lichtleitkabeln verschiedener Hersteller |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, Auflistung der Hersteller |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | max
| L | Gehäuse |  | - |  |  |  |  | -
| L | Autoklavierbar bis mind. 130 Grad |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, mit welchen Verfahren |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | falls ja, kurze Beschreibung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Beständig gegenüber Wisch- und Scheuerdesinfektion nach RKI |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | glatt und geschlossen, bruchsicher und schlagfest, staub- und feuchtigkeitsgeschützt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Zubehör |  | - |  |  |  |  | -
| L | inkl. einem geeigneten Set für die entsprechenden Eingriffe bestehend aus Schaftsystem, Lichtleitkabel, Spülventilen, Sieb etc. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | 1
| L | kurze Beschreibung vom Zubehör Set-Lieferumfang |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Preis je System-Set |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto |  | min
| L | Allgemein |  | - |  |  |  |  | -
| L | Hersteller: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Typ: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Abmessungen (BxTxH): |  | - | - | - |  |  |  | mm | - | Angabe
| L | Gewicht: |  | - | - | - |  |  |  | kg | - | Angabe
| L | Material: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Farbe(n): |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Prüfzeichen: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Lieferumfang: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
1.02.03 |  | Optik, 30°, 10 mm - Bedarfsposition | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Starre Laparoskopieoptik mit 30° Blickwinkel zur Anwendung in der minimalinvasiven Chirurgie, kompatibel und kombinierbar mit den angebotenen Komponenten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Ein bepreister Katalog mit weiteren Optikgrößen und vergleichbaren Varianten liegt bei |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Medical Grade zum Einsatz im direkten Patientenumfeld (kleiner 1,5m) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schutzklasse(n) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | CE-Kennzeichnung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Konformität gemäß MDR |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Optik |  | - |  |  |  |  | -
| L | geeignet für Video-Auflösung bis |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | max
| L | Blickrichtung 30° |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Optikdurchmesser 10 mm |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Nutzlänge der Optik |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | mm | 0 | 300
| L | Oberfläche der Frontlinse mit Hartbeschichtung gegen Mikrokratzer |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Optik kann mit entsprechenden Schäften und Elektroden als Resektoskop genutzt werden |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Farbkodierte Anschlussringe: Zur eindeutigen Zuordnung der Blickrichtung und Größe |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Nutzbar mit marktüblichen 11 mm-Trokarhülsen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schnittstellen und Kommunikation |  | - |  |  |  |  | -
| L | DIN Verschluss für die Aufnahme bei angebotenen Kameraköpfen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Kompatible Schnittstelle zum Anschluss von Lichtleitkabeln verschiedener Hersteller |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, Auflistung der Hersteller |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | max
| L | Gehäuse |  | - |  |  |  |  | -
| L | Autoklavierbar bis mind. 130 Grad |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, mit welchen Verfahren |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | falls ja, kurze Beschreibung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Beständig gegenüber Wisch- und Scheuerdesinfektion nach RKI |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | glatt und geschlossen, bruchsicher und schlagfest, staub- und feuchtigkeitsgeschützt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Allgemein |  | - |  |  |  |  | -
| L | Hersteller: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Typ: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Abmessungen (BxTxH): |  | - | - | - |  |  |  | mm | - | Angabe
| L | Gewicht: |  | - | - | - |  |  |  | kg | - | Angabe
| L | Material: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Farbe(n): |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Prüfzeichen: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Lieferumfang: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
1.02.04 |  | Optik, 30°, 5 mm - Bedarfsposition | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Starre Laparoskopieoptik mit 30° Blickwinkel zur Anwendung in der minimalinvasiven Chirurgie, kompatibel und kombinierbar mit den angebotenen Komponenten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Ein bepreister Katalog mit weiteren Optikgrößen und vergleichbaren Varianten liegt bei |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Medical Grade zum Einsatz im direkten Patientenumfeld (kleiner 1,5m) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schutzklasse(n) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | CE-Kennzeichnung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Konformität gemäß MDR |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Optik |  | - |  |  |  |  | -
| L | geeignet für Video-Auflösung bis |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | max
| L | Blickrichtung 30° |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Optikdurchmesser 5 mm |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Nutzlänge der Optik |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | mm | 0 | 300
| L | Oberfläche der Frontlinse mit Hartbeschichtung gegen Mikrokratzer |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Optik kann mit entsprechenden Schäften und Elektroden als Resektoskop genutzt werden |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Farbkodierte Anschlussringe: Zur eindeutigen Zuordnung der Blickrichtung und Größe |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Nutzbar mit marktüblichen 11 mm-Trokarhülsen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schnittstellen und Kommunikation |  | - |  |  |  |  | -
| L | DIN Verschluss für die Aufnahme bei angebotenen Kameraköpfen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Kompatible Schnittstelle zum Anschluss von Lichtleitkabeln verschiedener Hersteller |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, Auflistung der Hersteller |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | max
| L | Gehäuse |  | - |  |  |  |  | -
| L | Autoklavierbar bis mind. 130 Grad |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, mit welchen Verfahren |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | falls ja, kurze Beschreibung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Beständig gegenüber Wisch- und Scheuerdesinfektion nach RKI |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | glatt und geschlossen, bruchsicher und schlagfest, staub- und feuchtigkeitsgeschützt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Allgemein |  | - |  |  |  |  | -
| L | Hersteller: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Typ: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Abmessungen (BxTxH): |  | - | - | - |  |  |  | mm | - | Angabe
| L | Gewicht: |  | - | - | - |  |  |  | kg | - | Angabe
| L | Material: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Farbe(n): |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Prüfzeichen: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Lieferumfang: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
1.02.05 |  | Optik, 70°, 5 mm - Bedarfsposition | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Starre Laparoskopieoptik mit 70° Blickwinkel zur Anwendung in der minimalinvasiven Chirurgie, kompatibel und kombinierbar mit den angebotenen Komponenten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Ein bepreister Katalog mit weiteren Optikgrößen und vergleichbaren Varianten liegt bei |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Medical Grade zum Einsatz im direkten Patientenumfeld (kleiner 1,5m) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schutzklasse(n) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | CE-Kennzeichnung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Konformität gemäß MDR |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Optik |  | - |  |  |  |  | -
| L | geeignet für Video-Auflösung bis |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | max
| L | Blickrichtung 70° |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Optikdurchmesser 5 mm |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Nutzlänge der Optik |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | mm | 0 | 300
| L | Oberfläche der Frontlinse mit Hartbeschichtung gegen Mikrokratzer |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Optik kann mit entsprechenden Schäften und Elektroden als Resektoskop genutzt werden |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Farbkodierte Anschlussringe: Zur eindeutigen Zuordnung der Blickrichtung und Größe |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Nutzbar mit marktüblichen 11 mm-Trokarhülsen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schnittstellen und Kommunikation |  | - |  |  |  |  | -
| L | DIN Verschluss für die Aufnahme bei angebotenen Kameraköpfen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Kompatible Schnittstelle zum Anschluss von Lichtleitkabeln verschiedener Hersteller |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, Auflistung der Hersteller |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | max
| L | Gehäuse |  | - |  |  |  |  | -
| L | Autoklavierbar bis mind. 130 Grad |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, mit welchen Verfahren |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | falls ja, kurze Beschreibung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Beständig gegenüber Wisch- und Scheuerdesinfektion nach RKI |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | glatt und geschlossen, bruchsicher und schlagfest, staub- und feuchtigkeitsgeschützt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Allgemein |  | - |  |  |  |  | -
| L | Hersteller: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Typ: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Abmessungen (BxTxH): |  | - | - | - |  |  |  | mm | - | Angabe
| L | Gewicht: |  | - | - | - |  |  |  | kg | - | Angabe
| L | Material: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Farbe(n): |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Prüfzeichen: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Lieferumfang: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja

## 2.00_IOPS
Universitätsmedizin Frankfurt - Anforderungsprofil ¦ Austausch Endoskopie inkl. integriertem OP-System
2.00 integriertes OP-System (IOPS) | [6 empty] | Wertungsnotizen Bieter |  |  |  |  | Bedingungen volle Punktzahl inkl. Toleranz
Position | Version | Positionsbezeichnung | Menge | Kriterium | Position | GWF | EP (netto) | GP (netto) | Eintrag | Einheit | WP
2.01 | L | Systemaufbau
2.01.01 | L | Gesamtübersicht
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlagen wurden gelesen und beachtet |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Zu erwartender Lebenszyklus des angebotenen integrierten OP-Systems |  | Qualität | MA | 3 |  |  |  | Jahre | 0 | max
| L | Die Anzahl der 2 auszustattenden OP-Säle, wird bei der Zusammenstellung der erforlderichen Komponetnen berücksichtigt und die hierfür entsprechende Anzahl an erforderlichen Komponetnen angeboten. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.01.02 |  | Regulatorische Anforderungen
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Zulassung gemäß |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | MDR
| L | falls ja, Medizinprodukteklasse |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Bei dem angebotenen Produkt handelt es sich um ein |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | MedP / MedSys
| L | Produkt ist in der EUDAMED gelistet |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Einhaltung der IEC 60601-1 |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Einhaltung der IEC 60601-1-2 |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Einhaltung der IEC 62366-1 |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Einhaltung der ISO/IEC 27001 |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Einhaltung der ISO 14971 |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | DIN EN ISO/IEEE 11073 ist zur Anwendung gekommen |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | DIN EN IEC 80001 ist zur Anwendung gekommen |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | DIN EN ISO 13485 ist zur Anwendung gekommen |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Konformitätserklärung liegt den Angebotsunterlagen bei |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.01 | L | Funktionsumfang
2.02.01 | L | Zentrale Steuerung
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die gesamten Funktionen der angebotenen Lösung können über einen Touch-fähigen Bedienmonitor im sterilen OP-Feld-Bereich gesteuert werden |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Zusätzlich können die gesamten Funktionen der angebotenen Lösung über einen Touch-fähigen Betrachtungsmonitor im sterilen OP-Feld-Bereich gesteuert werden |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Zusätzlich können die gesamten Funktionen der angebotenen Lösung über eine auf einem beliebigen Klinik-PC installierbare Software gesteuert werden |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Zusätzlich können die gesamten Funktionen der angebotenen Lösung über einen auf einem beliebigen Klinik-PC installierbarten Browser gesteuert werden |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Falls eine oder mehrere der obigen zusätzlichen Bedienmöglichkeiten zutreffen, kann die Steuerung der Funktionen parallel erfolgen |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Identische Grundfunktionen des integrierten OP-Systems in allen OP-Sälen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Menüführung, Beschriftungen und Bildschirmmasken in deutscher Sprache |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Bilder der Bildschirmoberflächen des gesamten Funktionsumgangs sind den Angebotsunterlagen beigefügt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Das Einschalten aller zum Betrieb notwendigen Funktionen erfolgt am Bedienmonitor |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls nein, Beschriebung der angebotenen Einschaltlösung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Beschreibung, welche Komponenten mit Eingeschlatet werden |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Dauer für das Starten der für den Betrieb notwendigen Funktionen |  | Qualität | MA | 3 |  |  |  | Minuten | 0 | max. 3
| L | Das Ausschalten aller zum Betrieb notwendigen Funktionen erfolgt am Bedienmonitor |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Das Ein- / Ausschalten aller zum Betrieb notwendigen Komponenten kann über einen Schalter am OP-Tableau erfolgen |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, Beschriebung der Anforderungen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Hinterlegen von voreingestellten Systemeinstellungen als Preset |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Stück | 0 | max.
| L | Anwendende werden beim Auftreten einer Fehlfunktion über einen Warnhinweis auf dem Bedienmonitor informiert |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Beschreiben Sie wie die systeminterne Kommunikation innerhlab des integreirten OP-Systems erfolgt (z.B. besteht ein selbst aufgebautes Netzwerk, kommen Router bzw. Switche zum Einsatz?) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.02.02 | L | Videorouting
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Übertragung |  | - |  |  |  |  | -
| L | 4K-3D / 60fps- fähiges Videorouting |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Beschreiben Sie wie das 3D-Videorouting zur Darstellung des endoskopischen Videodaten umgesetzt wird. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Farbtiefe |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | bit | 0 | 8
| A | Farbunterabtastung |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | … : … : … | 0 | mind. 4:2:0
| A | 3D-fähiges Upgrade möglich |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja, Kosten für das Upgrade |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | Angabe
| L | Betrachtungsmonitor zeigt jeweils die höchstmögliche Signalqualität |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Anbindung analoger und digitaler Bildquellen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Anzahl der am System enthaltener Video-Eingänge, gemäß der Anforderung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | max.
| L | Beschreibung der Ausführung und Anschlussart |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Anzahl der am System enthaltener Video-Ausgänge, gemäß der Anforderung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | max.
| L | Beschreibung der Ausführung und Anschlussart |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Dauer bis Videosignal jeglicher neu eingesteckter Videoquelle als Vorschau sichtbar und für das Videorouting verfügbar ist |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Sekunden | 0 | 40
| L | Video-Latenz von der Videoquelle bis zum Betrachtungsmonitor |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Millisekunden | 0 | 95
| L | Videobild ist in seiner voller Quellen-Signalqualität, unmittelbar nach dem Routing und ohne weitere Videobild-Unterbrechungen, auf dem Betrachtungsmonitor verfügbar |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Vollbilddarstellung beliebiger Videoquellen auf dem Bedienmonitor |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, Echtzeitdarstellung der Videoquelle |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Bedienung |  | - |  |  |  |  | -
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Auf dem Bedienmonitor können alle angeschlossenen Bildquellen geschalten werden |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Auf dem Bedienmonitor wird eine Live-Vorschau jedes angeschlossenen Videosignal für das Routing angezeigt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Live-Vorschau der Bildquellen |  | Qualität | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Live-Vorschau der Bildziele |  | Qualität | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Wird eine externe Quelle beim Verbinden mit dem System automatisch ein-/ bzw. ausgeblendet |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Nachträglich verbundene externe Videoquellen werden automatisch in der Live-Vorschau angezeigt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Die Anordnung der Live-Vorschau für das Routing kann für alle OP-Säle, in Ihrer Position identisch konfiguriert werden |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Kann auf dem Bedienmonitor auch ein beliebiges laparoskopischen Videobild vollflächig dargestellt werden |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja, besteht der Anspruch einer Echtzeit Videodarstellung |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Farbdarstellung |  | - |  |  |  |  | -
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Alle angebotenen Betrachtungsmonitore haben eine einheitliche Kalibrierung |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | automatische Umschaltung der Farbraum-Presets am Betrachtungsmonitor, orientierend am Farbraum der Videoquelle |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | manuelle Umschaltung der Farbraum-Presets am Betrachtungsmonitor, über die Preset-Funktion am Bedienmonitor |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Bildkomposition |  | - |  |  |  |  | -
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Bild in Bild (Bild 1 auf voller Bildfläche, Bild 2 in kleinerer Darstellung) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Bild in Bild Position konfigurierbar |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Bild in Bild Größe konfigurierbar |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Quad-Bild (Darstellung vier gleichgroßer Bilder auf der Bildfläche) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Anordnung der Videoquellen konfigurierbar |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Kompositionsfunktionen können auf alle Videoquellen angewendet werden |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Erweiterte Bildkomposition |  | - |  |  |  |  | -
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Beschriebenes Rendezvous-Verfahren durchführbar |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Anbindungen |  | - |  |  |  |  | -
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlagen wurden gelesen und beachtet |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | 4K Video-Signal vom Bestands-PC-System, PACS der Firma [EIZO] wird als Videoquelle und Videoziel integriert |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | FH Video-Signal vom Bestands-Wandmonitor der Firma [-] wird als Videoziel integriert |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | 4K Video-Signal der Bestands-OP-Leuchtenkamera der Firma [-] wird als Videoquelle integriert |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.02.03 | L | Dokumentation
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Aufnahme |  | - |  |  |  |  | -
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Full-HD-fähige Dokumentation |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | 4K fähiges Upgrade möglich |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja, im Angebotspreis enthalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Aufnahme von Einzelbildern jeder Bildquelle |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Aufnahme von Videosequenzen in beliebiger Dauer |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Aufnahme von Videosequenzen in konfigurierbarer Dauer und automatischem Aufnahmeende nach Ablauf dieser Dauer |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Aufnahme kann um ein bereits voraufgezeichnetes Zeitfenster (Pre-Recording) ergänzt werden, falls die Videoaufnahme erst verspätet gestartet wird |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja, Zeitfensterbereich min./max. |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Sekunden | 0 | max
| L | Wie viele Videoquellen können gleichzeitig und voneinander unabhängig aufgezeichnet werden |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Quellen | 0 | 2
| L | Videoquelle 1 mind. in 4K Auflösung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | mind. 4K
| L | Videoquelle 2 mind. in FH Auflösung |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | mind. FH
| A | Auflösung der aufzuzeichnenden Videoquellen frei konfigurierbar |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | mind. FH
| L | Aufzeichnen von Videoaufnahme mit Ton möglich |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Aufzeichnen von reinen Tonaufnahmen möglich |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Unterstützte Formate zur Bildaufnahme: DICOM / JPEG / TIFF oder BMP |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Format | 0 | 1
| A | max. einstellbare Auflösung |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Pixel x Pixel | 0 | max
| A | falls TIFF-Format, Farbraum |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | weitere einstellbare Dateiformate |  | Qualität | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| A | Unterstützte Formate zur Videoaufnahme: DICOM / MPEG-4 / H.264 / H.265 / ProRes / DNxHD |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Format | 0 | 2
| A | max. einstellbare Bitrate |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | bit | 0 | max
| A | DICOM Storage Video MPEG2 wird unterstützt |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | DICOM Storage Video MPEG4 wird unterstützt |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | weitere einstellbare Dateiformate |  | Qualität | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Auslösen von Bild- und Videoaufzeichnungen per Touch am Bedienmonitor |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Auslösen von Bildaufzeichnungen mittels Endoskop-Kamerakopftaste |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Auslösen von Videoaufzeichnungen mittels Endoskop-Kamerakopftaste |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Auflistung unterstützter Endoskop-Hersteller |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Können Bilder beim Einsatz von zwei Endoskopie-Systemen in einem OP-Saal gleichzeitig und voneinander unabhängig über die jeweilige Endoskop-Kamerakopftasten ausgelöst werden |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Können Videos beim Einsatz von zwei Endoskopie-Systemen in einem OP-Saal gleichzeitig und voneinander unabhängig über die jeweilige Endoskop-Kamerakopftasten ausgelöst werden |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Kurze Einblendung vom gerade erstellten Bild im Livebild am Betrachtungsmonitor |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Hinweis der gerade aufzeichnenden Videoquelle im Livebild am Betrachtungsmonitor mittels Markierung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Speicherung |  | - |  |  |  |  | -
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Alle Bild- und Videoaufzeichnungen eines Eingriffs sind am Bedienmonitor einsehbar |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Metadaten-basierte Such- und Filterfunktionen |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Ausgewählte Bild- und Videoaufzeichnungen eines Eingriffs können am Bedienmonitor gelöscht werden |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Bilder und Videoaufzeichnungen können am Bedienmonitor mit Schlagwörtern versehen werden |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Speicherung von aufgezeichneten Bildern und Videos mit Patientenbezug |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Der interne Speicher ist so zu dimensionieren, dass Bilder und Videos inkl. Patientendaten eines OP-Saals von mindestens 2 Tagen in höchster Qualität gespeichert werden können. Je OP-Saal kann von folgenden Richtwerten ausgegangen werden: 2-3 Eingriffe am Tag mit jeweils mindestens 120 min 4K-Videomaterial und 100 Bildern in maximaler Auflösung. Der interne Speicher eines IOPS ist ausgelegt für: |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Tage | 0 | 2
| L | Speicherung von Videodaten in komprimiertem Format |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Komprimierungsverfahren |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Übermittlung von Bilddaten an das Picture Archiving and Communication System (PACS) im DICOM-Format |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Übermittlung einer Referenz über das Vorliegen von Aufnahmen an das Krankenhausinformationssystem (KIS) |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Übermittlung von Bildern und Videos an ein Content Management System |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, in Echtzeit und Synchron zur stattfindenden OP |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, inkl. Patienten- und Metadaten |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die aufgeführten Übermittlungen an PACS und ein weiteres Archivierungssystem können individuell für die aufgenommenen Bilder und Videos ausgewählt werden |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Die aufgeführten Übermittlungen an PACS und ein weiteres Archivierungssystem können für automatisierte Übermittlungen regelbasiert konfiguriert werden |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Nach erfolgreicher Übermittlung können Bild- und Videoaufnahmen im internen Speicher des IOPS automatisch anhand regelbasiert konfigurierbarer Routinen gelöscht werden |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja, zeitabhängige Löschung |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja, volumenabhängige Löschung |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja, FIFO-basierte Löschung |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Die Übermittlung von Bild- und Videoaufnahmen erfolgt im Hintergrund, so dass das IOPS weiterhin bedient werden kann |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Aus- und Notfälle |  | - |  |  |  |  | -
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Werden nicht versande Datensätze im System angezeigt bzw. markiert |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Das Personal muss einen Notfallpatienten mit Namen, Geschlecht und temporärer Patienten-ID anlegen können, so dass aufgezeichnete Bilder und Videos trotzdem einen Patientenbezug besitzen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Wird das IOPS kontrolliert oder hart abgeschaltet, ist sichergestellt, dass keine bereits aufgezeichneten, jedoch noch nicht versendete, Bilder und Videos verloren gehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.02.04 | L | Kommunikation
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die Auswahl und das Pegeln aller Audioziele erfolgt über die Benutzeroberfläche des Bedienmonitors |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Laufzeitsynchronisation von Audio- und Videoquellen wird gewährleistet |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Das Einschalten, Pegeln und Stummschalten aller Mikrofone erfolgen über die Benutzeroberfläche des Bedienmonitors |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Bei der Verwendung des Funkmikrofons ist zu gewährleisten, dass diese nur innerhalb des zugeordneten OP-Saals empfangen werden können und keine Störungen mit Funkmikrofonen anderer OP-Säle entstehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Echounterdrückung wird gewährleistet |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Raumkamera |  | - |  |  |  |  | -
| L | Die Raumkamera(s) muss/müssen über den Bedienmonitor mittels einer leichtverständlichen Benutzeroberfläche gesteuert werden können |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Anzahl für die Raumkamera programmierbare Presets |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | 3
| L | Die Positionierung jeder Raumkamera ist so zu programmieren, dass bei jedem Neustart, sowie einer beendeten Übertragung, die Kameralinse automatisch in eine „Privacy“-Position fährt, in der die Kameralinse z.B. gegen die Decke zeigt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | zusätzlich kann diese „Privacy“-Position über einen Preset in der Benutzeroberfläche des Bedienmonitors ausgelöst werden |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | automatische Aufleuchten der ON-AIR Warnleuchte bei Übertragung des Kamerabildes nach OP-Saal extern oder einer Aufzeichnung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Videokonferenz |  | - |  |  |  |  | -
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | MS-Teams als Videokonferenzsoftware wird durch den Bieter mitangeboten bzw. sichergestellt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Während eines Eingriffs sollen jederzeit Videokonferenzen abgehalten werden können |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Videokonferenzen können selbstständig vom OP-Team innerhalb des OP-Saal gestartet werden |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die Videoübertragung soll unidirektional aus dem OP-Saal, die Audioübertragung bidirektional über das Hausnetzwerk IP-basiert realisiert werden |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Sämtliche Audio- und Videoquellen des OP-Saals müssen, dynamisch am Bedienmonitor ausgewählt durch das OP-Team, als „Mikrofon und Kamera“ in die Videokonferenzsoftware eingebunden werden können |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Während einer Videokonferenz muss automatisch die ON-AIR Warnleuchte aktiviert werden |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Beschreiben Sie bitte wie verhindert wird, dass die im Videobild evtl. eingeblendten Patientendaten wie Name, Patienten-ID etc. nicht mitübertragen werden. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Streaming |  | - |  |  |  |  | -
| A | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Das Starten und Beenden des Streams aus dem OP-Saal wird am Bedienmonitor des IOPS gesteuert |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Sämtliche Audio- und Videoquellen des OP-Saals müssen dynamisch am Bedienmonitor ausgewählt und für die Kommunikation verwendet werden können |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Die Übertragung erfolgt im Unicast-Modus |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Die Übertragung erfolgt im Multicast-Modus |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Übertragungsqualität |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Die Übertragung des Streams erfolgt verschlüsselt |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  |  | 0
| A | Während der Verbindung muss automatisch die ON-AIR Warnleuchte aktiv sein |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Der Stream ist über eine browserbasierte Non-Installation Player-Lösung empfangbar |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Der Stream ist über eine Client-Software für Windowssysteme empfangbar |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Der Stream ist über eine Client-Software für macOS empfangbar |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Der Stream ist über eine Android-App empfangbar |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Der Stream ist über eine iOS-App empfangbar |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Telestration-Funktionen verfügbar |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja, kurze Beschriebung |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Beschreiben Sie bitte wie verhindert wird, dass die im Videobild evtl. eingeblendten Patientendaten wie Name, Patienten-ID etc. nicht mitübertragen werden. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.02.05 | L | Steuerung nicht medizinischer Geräte - Bedarfsposition | 1 | Folgekosten |  |  | 0 | 0 |  | € / netto
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Raumbeleuchtung |  | Qualität |  |  |  |  | -
| L | Steuerung der Raumbeleuchtung eines OP-Saals am Bedienmonitor möglich |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja / teilweise
| L | Unterstützte Schnittstellen / Typen / Versionen |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Unterstützte Hersteller und Systeme |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Unterstützte Funktionen |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Preset-Einstellungen möglich |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Softwaremodul inkl. Konfiguration für alle 2 OP-Säle |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | Angabe
| L | Raumjalousien |  | Qualität |  |  |  |  | -
| L | Steuerung der Raumjalousien eines OP-Saals am Bedienmonitor möglich |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja / teilweise
| L | Unterstützte Schnittstellen / Typen / Versionen |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Unterstützte Hersteller und Systeme |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Unterstützte Funktionen |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Preset-Einstellungen möglich |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Softwaremodul inkl. Konfiguration für alle 2 OP-Säle |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.02.06 | L | Steuerung medizinischer Geräte | 2 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | OP-Leuchtensystem |  | Qualität |  |  |  |  | -
| L | Steuerung der OP-Leuchte eines OP-Saals am Bedienmonitor möglich |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja / teilweise
| L | Unterstützte Schnittstellen / Typen / Versionen |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Unterstützte Hersteller und Systeme |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Unterstützte Funktionen |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Softwaremodul inkl. Konfiguration für alle 2 OP-Säle |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | Angabe
| L | OP-Leuchtenkamerasystem |  | Qualität |  |  |  |  | -
| L | Steuerung der OP-Leuchtenkamera eines OP-Saals am Bedienmonitor möglich |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja / teilweise
| L | Unterstützte Schnittstellen / Typen / Versionen |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Unterstützte Hersteller und Systeme |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Unterstützte Funktionen |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Softwaremodul inkl. Konfiguration für alle 2 OP-Säle |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | Angabe
| L | OP-Tisch |  | Qualität |  |  |  |  | -
| L | Steuerung des OP-Tischs eines OP-Saals am Bedienmonitor möglich |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja / teilweise
| L | Unterstützte Schnittstellen / Typen / Versionen |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Unterstützte Hersteller und Systeme |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Unterstützte Funktionen |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Softwaremodul inkl. Konfiguration für alle 2 OP-Säle |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | Angabe
| L | HF-Chirurgiegerät |  | Qualität |  |  |  |  | -
| L | Steuerung des HF-Geräts ([Erbe und Olympus]) eines OP-Saals am Bedienmonitor möglich |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja / teilweise
| L | Unterstützte Schnittstellen / Typen / Versionen |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Unterstützte Hersteller und Systeme |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Unterstützte Funktionen |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Softwaremodul inkl. Konfiguration für alle 2 OP-Säle |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | Angabe
| L | Endoskopie-Videoprozessor |  | Qualität |  |  |  |  | -
| L | Steuerung und Bedienung des angebotenen Endoskopie-Videoprozessors eines OP-Saals am Bedienmonitor möglich |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Unterstützte Schnittstellen / Typen / Versionen |  | Qualität | MA | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Unterstützte Hersteller und Systeme |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Unterstützte Funktionen |  | Qualität | MA | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Softwaremodul inkl. Konfiguration für alle 2 OP-Säle im Angebotspreis enthalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Endoskopie-Lichtquelle |  | Qualität |  |  |  |  | -
| L | Steuerung und Bedienung der angebotenen Endoskopie-Lichtquelle eines OP-Saals am Bedienmonitor möglich |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Unterstützte Schnittstellen / Typen / Versionen |  | Qualität | MA | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Unterstützte Hersteller und Systeme |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Unterstützte Funktionen |  | Qualität | MA | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Softwaremodul inkl. Konfiguration für alle 2 OP-Säle im Angebotspreis enthalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Dem Angebot ist eine Auflistung aller unterstützten medizinischen Geräte beizufügen. Aus dieser Liste muss hervorgehen, welche Geräte/Typ/Version in welchem Umfang gesteuert werden können. Auflistung liegt den Ausschreibungsunterlagen bei |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.03 |  | Systemkomponenten
|  | Anzubieten sind Systemkomponetnen, welche die geforderten Funktionen aus Position 2.02 erfüllen, untereinander kommunizieren und miteinander ohne Funktionseinbußen kombinierbar sind. Insgesamt soll ein kompatibles Gesamtsystem auf der Grundlage aktueller technologischer Entwicklungen resultieren, das sich geeignet in die Infrastruktur der Klinik integriert. Jede Komponente ist an der Verwendungsstelle in Betrieb zu nehmen und so zu installieren, dass ein störungsfreier und stabiler Betrieb gewährleistet ist. Sämtliches hierzu erforderliches Montagematerial ist vom Auftragnehmer im Preis zu berücksichtigen. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
|  | Kurze Beschreibung, welche Komponenten wo im OP-Saal platziert werden |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
|  | Kurze Beschreibung zum Gesamtkonzepts der Systemplatform |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.03.01 | L | Bedienmonitor, mind. 20 Zoll, FH, Touch | 4 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Bedienmonitor mind. 20 Zoll, FH, Touch zur Bedienung und Steuerung aus dem sterilen OP-Feld heraus im patientennahen Umfeld (kleiner 1,5 m), kompatibel und kombinierbar mit allen angebotenen Komponenten. Der Bedienmonitor dient als Interaktionsschnittstelle zwischen dem Anwender und dem Bildmanagementsystem. Der Anwender erwartet eine gut bedienbare, intelligente und logisch aufgebaute Ausnutzung der Monitorgröße im Hinblick auf die Menüführung sowie einer Touch-optimierte Anordnung und Dimensionierung der Bedienoberflächen. Auf dem Monitor müssen sämtliche eingespeisten Signale in der jeweils bestmöglichen Qualität, welche die Videoquelle zur Verfügung stellt, angezeigt werden. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Ausführung |  | - | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Medical Grade zum Einsatz im direkten Patientenumfeld (kleiner 1,5m) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Einhaltung der IEC 60601-1 |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Einhaltung der IEC 60601-1-2 |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | CE-Kennzeichnung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Konformität gemäß MDR |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Display |  | - |  |  |  |  | -
| L | Displayausführung FH 2D, farbig |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Displaydiagonale |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Zoll | 0 | 20
| L | Native Auflösung mind. 1920 x 1080 Pixel p50 |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Displayart |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | OLED
| L | Touch-Technologie |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Touch
| L | falls zutreffend, Bedienung mit Handschuhen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls zutreffend, Touch frontseitig deaktivierbar |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls zutreffend, geeignet für Betrieb mit sterilem Einmalüberzug |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls zutreffend, geeignet für Betrieb mit steriler Schutzfolie |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Betrachtungswinkel (horizontal und vertikal) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | ° | 0 | 89
| L | reflexionsarmes Display |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | nicht spiegelndes Display |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Helligkeitswert |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | cd/m² | 0 | 250
| A | falls ja, Regulierung über |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Kontrastverhältnis |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | :1 | 0 | 1400
| L | Funktionsumfang |  | - |  |  |  |  | -
| L | Farbraum BT.2020 |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Farbraum BT.709 |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Einstellung der Farbtemperatur |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Abruf der DICOM-Farbkurve |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Abruf der Gamma-Farbkurven |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Abruf der HDR-Funktion |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schnittstellen und Kommunikation |  | - |  |  |  |  | -
| L | digitaler Videoeingang mind. 1x |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, bitte Art und Version aufführen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | digitaler Videoausgang mind. 1x |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, bitte Art und Version aufführen |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | HDCP-Korrespondenz wird unterstützt |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Kommunikationsschnittstelle zur Funktionssteuerung wie automatischer Umschaltung vom Farbraum |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Schnittstelle zur Steuerung von Funktionen und Kommunikation mit angebotenen Komponenten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, mit angebotenem integriertem OP-System |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, kurze Beschriebung der Schnittstelle und des Protokolls |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Gehäuse |  | - |  |  |  |  | -
| L | VESA-Montagemöglichkeiten |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | VESA | 0 | 100
| L | Rundum geschlossenes Gehäuse |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Schutzklasse |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | IP | 0 | Angabe
| A | Abgedeckte Kabelzuführungen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Antibakterielles Sicherheitsglas |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Beständig gegenüber Wisch- und Scheuerdesinfektion nach RKI |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | glatt und geschlossen, bruchsicher und schlagfest, staub- und feuchtigkeitsgeschützt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Beleuchteter Hauptschalter zum Ein- und Ausschalten bzw. Status-LED |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Systemdaten |  | - |  |  |  |  | -
| L | Max. Leistungsaufnahme im Betrieb |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Watt | 0 | min
| L | Max. Leistungsaufnahme im Standby |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Watt | 0 | min
| L | Medizinisches Netzteil für 230V/50Hz inkl. Stromkabel |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | extern, intern
| L | Potenzialausgleichanschluss |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | DC-Ausgang zur Spannungsversorgung externer Konverter |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Zubehör |  | - |  |  |  |  | -
| L | Allgemein |  | - |  |  |  |  | -
| L | Hersteller: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Typ: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Abmessungen (BxTxH): |  | - | - | - |  |  |  | mm | - | Angabe
| L | Gewicht: |  | - | - | - |  |  |  | kg | - | Angabe
| L | Material: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Farbe(n): |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Prüfzeichen: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Lieferumfang: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.03.02 |  | Betrachtungsmonitor, mind. 30 Zoll, 4K 3D | - | - |  |  | - | - |  | -
| L | Position ist bereits unter 1.01.01 Betrachtungsmonitor, mind. 30 Zoll, 4K 3D beschrieben und aufgeführt. Die Einbindung dieser Komponente in das Gesamtsystem, das Videorouting und die Kommunikation ist im Leistungsumfang enthalten und zu erfüllen. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.03.03 | L | Raumkamera, 4K, PTZ | 2 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Raumkamera, 4K, PTZ zur Aufnahme der Raumsituation. Der PTZ-Mechanismus sorgt für stabile Kamerabewegungen und eine professionelle Aufnahme jeder Szene. Separate Schwenk-, Neige- und Zoombewegungen können synchron gestartet und gestoppt werden. Die Raumkamera kann ein Live-Bild an das integrierte OP-System auf Basis eines Videosignals und / oder Netzwerksignals übertragen. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | CE-Kennzeichnung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Kameraeinheit |  | - |  |  |  |  | -
| L | 4K 2D, 16:9, farbig |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Chip-Anzahl |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | max
| L | Chip-Größe |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Zoll | 0 | max
| L | mind. 3840 x 2160 Pixel, p |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Brennweite f |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | mm | 0 | Angabe
| L | optischer Zoom |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | fach | 0 | max
| A | PTZ-Mechanismus |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Schwenkbereich +/- |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | ° | 0 | Angabe
| A | Neigebereich +/- |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | ° | 0 | Angabe
| L | Funktionsumfang |  | - |  |  |  |  | -
| L | Blendensteuerung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | automatisch / beides
| L | Fokussteuerung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | automatisch / beides
| L | Helligkeitsregulierung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | automatisch / beides
| L | Weißabgleich |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | automatisch / beides
| L | Farbraum BT.2020 |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Farbraum BT.709 |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Einstellung der Farbtemperatur |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Abruf der HDR-Funktion |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Automatische Objektverfolgung |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | KI-basiert |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schnittstellen und Kommunikation |  | - |  |  |  |  | -
| L | Netzwerkschnittstelle |  | Qualität | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, direkter Netzwerk IP-Stream |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, IP-Stream Auflösung max. |  | Qualität | WK | 3 |  |  |  | Pixel x Pixel | 0 | Angabe
| L | falls ja, IP-Stream Komprimierungsformat |  | Qualität | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | falls ja, IP-Stream Bitraten-Bereich |  | Qualität | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | digitaler Videoausgang mind. 1x |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, bitte Art und Version aufführen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Schnittstelle zur Steuerung von Funktionen und Kommunikation mit angebotenen Komponenten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, mit angebotenem integriertem OP-System |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, kurze Beschriebung der Schnittstelle und des Protokolls |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Gehäuse |  | - |  |  |  |  | -
| L | Gehäusefarbe |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | schwarz / weiß
| L | Rundum geschlossenes Gehäuse |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Beständig gegenüber Wisch- und Scheuerdesinfektion nach RKI |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | glatt und geschlossen, bruchsicher und schlagfest, staub- und feuchtigkeitsgeschützt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Systemdaten |  | - |  |  |  |  | -
| L | Max. Leistungsaufnahme im Betrieb |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Watt | 0 | min
| L | Max. Leistungsaufnahme im Standby |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Watt | 0 | min
| L | Spannungsversorgung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | falls externes Netzteil, geplante Platzierung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Zubehör |  | - |  |  |  |  | -
| L | inkl. geeigneter Halterung zur Deckenmontage |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Allgemein |  | - |  |  |  |  | -
| L | Hersteller: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Typ: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Abmessungen (BxTxH): |  | - | - | - |  |  |  | mm | - | Angabe
| L | Gewicht: |  | - | - | - |  |  |  | kg | - | Angabe
| L | Material: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Farbe(n): |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Prüfzeichen: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Lieferumfang: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.03.04 | L | ON-AIR Warnleuchte | 2 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | ON-AIR Warnleuchte in Signalfarbe inkl. Montagezubehör, zur Signalisierung einer aktiven Übertragung jeglicher Audio- und Videosignale aus dem OP-Saal heraus. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | CE-Kennzeichnung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Leuchte |  | - |  |  |  |  | -
| L | Angeboten wird eine |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Ausführung in Signalfarbe |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | rot / orange / …
| L | Schnittstellen und Kommunikation |  | - |  |  |  |  | -
| L | Schnittstelle zur Steuerung von Funktionen und Kommunikation mit angebotenen Komponenten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, mit angebotenem integriertem OP-System |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, kurze Beschriebung der Schnittstelle und des Protokolls |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Gehäuse |  | - |  |  |  |  | -
| L | Montagemöglichkeit |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | aufputz
| L | Rundum geschlossenes Gehäuse |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Beständig gegenüber Wisch- und Scheuerdesinfektion nach RKI |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | glatt und geschlossen, bruchsicher und schlagfest, staub- und feuchtigkeitsgeschützt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Systemdaten |  | - |  |  |  |  | -
| L | Stromversorgung über Komponenten vom integrierten OP-System |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Allgemein |  | - |  |  |  |  | -
| L | Hersteller: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Typ: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Abmessungen (BxTxH): |  | - | - | - |  |  |  | mm | - | Angabe
| L | Gewicht: |  | - | - | - |  |  |  | kg | - | Angabe
| L | Material: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Farbe(n): |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Prüfzeichen: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Lieferumfang: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.03.05 | L | Audiosystem inkl. Lautsprecher | 2 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Audiosystem inkl. 2-Wege Deckenlautsprechern, bestehend aus einer ausreichend dimensionierter Verstärkereinheit und weiteren Audiokomponenten zur Mischung und Wiedergabe der angeschlossenen und zur Verfügung stehenden Audiosignale wie Sprache und Musik. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | CE-Kennzeichnung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Audiowiedergabe |  | - |  |  |  |  | -
| L | 2-Wege Deckenlautsprecher, geeignet für den Einsatz im OP |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | 2
| L | falls ja, bitte Hersteller und Typ |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Audio-Bluetooth Empfänger, geeignet zur Kopplung mit BLE-Audiogeräten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | 1
| L | falls ja, eine eindeutig und individuell vergebbare digitale BLE-Kennung bzw. -Bezeichnung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, gut erreichbare, haptische und beleuchtete Pairing-Taste zum Koppeln mit BLE-Geräten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | falls ja, bitte Hersteller und Typ |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | ausreichend dimensionierte Verstärkereinheit |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | entsprechender Audio-Kompressor zur Echo-Unterdrückung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Beschreiben Sie die zur Umsetzung gewählten Komponenten inkl. Anzahl, Hersteller und Typ |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Schnittstellen und Kommunikation |  | - |  |  |  |  | -
| L | Audioeingang und Signaleinbindung vom KIS-PC |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Audioeingang und Signaleinbindung vom PACS-PC |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Audioeingang und Signaleinbindung von Videokonferenz |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Audioeingang und Signaleinbindung vom externen Audio-Bluetooth Empfänger |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Audioeingang und Signaleinbindung der angebotenen Mikrofone |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | Angabe
| L | ausreichende Anzahl an Audioeingängen für das beschriebene Konzept |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | Angabe
| L | ausreichende Anzahl an Audioausgängen für das beschriebene Konzept |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | Angabe
| A | Audioprotokolle der Hard- und Software basieren auf DANTE |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schnittstelle zur Steuerung von Funktionen und Kommunikation mit angebotenen Komponenten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, mit angebotenem integriertem OP-System |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, kurze Beschriebung der Schnittstelle und des Protokolls |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Systemdaten |  | - |  |  |  |  | -
| L | Max. Leistungsaufnahme im Betrieb |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Watt | 0 | min
| L | Max. Leistungsaufnahme im Standby |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Watt | 0 | min
| L | Netzteil für 230V/50Hz inkl. Stromkabel |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | extern, intern
| L | Allgemein |  | - |  |  |  |  | -
| L | Hersteller: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Typ: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Abmessungen (BxTxH): |  | - | - | - |  |  |  | mm | - | Angabe
| L | Gewicht: |  | - | - | - |  |  |  | kg | - | Angabe
| L | Material: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Farbe(n): |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Prüfzeichen: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Lieferumfang: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.03.06 | L | Mikrofon, fest montiert | 2 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Mikrofon, fest montiert, zentral am Betrachtungsmonitor zur Spracherfassung und Übertragung der Stimme des Operateurs inkl. entsprechender Richt-Charakteristik. Geeignet für den Einsatz im OP-Saal und einer optimalen Aufnahme der Sprache des operierenden Chirurgen. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | CE-Kennzeichnung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mikrofon |  | - |  |  |  |  | -
| L | Kondensatormikrofon, gezielt für die Aufnahme von Sprache geeignet |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Stufenlos verstellbarer Schwenkkopf mit kurzem Richtrohr |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Richtcharakteristik |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Mikrofon – Frequenzgang |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | GHz | - | Angabe
| L | Gehäuse |  | - |  |  |  |  | -
| L | Gehäusefarbe |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | schwarz / weiß
| L | Zubehör |  | - |  |  |  |  | -
| L | inkl. geeigneter Halterung zur Montage am angebotenen Betrachtungsmonitor |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Allgemein |  | - |  |  |  |  | -
| L | Hersteller: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Typ: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Abmessungen (BxTxH): |  | - | - | - |  |  |  | mm | - | Angabe
| L | Gewicht: |  | - | - | - |  |  |  | kg | - | Angabe
| L | Material: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Farbe(n): |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Prüfzeichen: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Lieferumfang: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.03.07 | L | Funkmikrofon | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Funkmikrofon inkl. leichter Bügeleinheit als Headset-Lösung zur Spracherfassung und Übertragung der Stimme des Operateurs inkl. entsprechender Richt-Charakteristik und eines Aufbewahrungssystems für die mobile Sendereinheit im OP-Saal bzw. dem Stützpunkt. Ein störungsfreier Empfang des Sendersignals, ist durch entsprechende Maßnahmen zu gewährleisten. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | CE-Kennzeichnung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Funkmikrofon |  | - |  |  |  |  | -
| L | Headset-Bügelmikrofon inkl. robustem Taschensender und Halteclip |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Erfüllung aktueller Richtlinien der Bundesnetzagentur zur kostenfreien Nutzung des gewählten Frequenzbereichs |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Funktechnologie |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | - | Funk
| L | Richtcharakteristik |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Mikrofon – Frequenzgang |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | GHz | - | Angabe
| L | Energieversorgung der Sendeeinheit inkl. Akkus |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Systemdaten |  | - |  |  |  |  | -
| L | Max. Leistungsaufnahme im Betrieb |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Watt | 0 | min
| L | Max. Leistungsaufnahme im Standby |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Watt | 0 | min
| L | Netzteil für 230V/50Hz inkl. Stromkabel |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | extern, intern
| L | Ladestation inkl. Netzteil für 230V/50Hz inkl. Stromkabel |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | extern, intern
| L | Allgemein |  | - |  |  |  |  | -
| L | Hersteller: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Typ: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Abmessungen (BxTxH): |  | - | - | - |  |  |  | mm | - | Angabe
| L | Gewicht: |  | - | - | - |  |  |  | kg | - | Angabe
| L | Material: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Farbe(n): |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Prüfzeichen: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Lieferumfang: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.03.08 | L | Bedienkomponente | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Die aufgeführten Systemkomponenten werden von einer Bedienkomponente je OP-Saal überwacht und gesteuert. Diese Komponente kann einen oder mehrere OP-Säle bedienen. Die Anwendenden interagieren intraoperativ am Bedienmonitor mit dieser Komponente innerhalb des OP-Saals. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Anzahl der erforderlichen und im Angebotspreis enhaltenen Bedienkomponenten, welche zur Funktionserfüllung in der beannten Anzahl an auszustattenden OP-Sälen zum Einsazt kommen. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | Angabe
| L | Bedienkomponente und Dokumentationskomponente bestehen aus einer Einheit |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | CE-Kennzeichnung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | System |  | - |  |  |  |  | -
| L | Systemarchitektur |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | kurze Beschreibung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Betriebssystem |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Betriebssystem ist nicht abgekündigt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Systemtyp |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | bit | 0 | max
| A | Prozessortyp |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | AMD / Intel / …
| A | Taktfrequenz (Basiswert) |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | GHz | 0 | max
| A | Verbauter Arbeitsspeicher |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | GB | 0 | 16
| L | Verbauter Festplattenspeicher |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | TB | 0 | 1
| L | Speichertechnologie |  | Qualität | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | SSD
| L | Raid-Level |  | Qualität | WK | 3 |  |  |  | Raid-Level | 0 | Angabe
| L | Anzahl Festplatten |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Stück | 0 | max
| L | Medizinische Daten werden verschlüsselt gespeichert |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Erweiterungsmöglichkeiten |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Verbaute Grafikkarte |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | on Borad / …
| L | Schnittstellen und Kommunikation |  | - |  |  |  |  | -
| L | 1 GbE Netzwerkschnittstelle |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | Stück | 0 | max
| L | 2,5 GbE Netzwerkschnittstelle |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Stück | 0 | max
| L | 10 GbE Netzwerkschnittstelle |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Stück | 0 | max
| L | Schnittstelle zur Steuerung von Funktionen und Kommunikation mit angebotenen Komponenten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, mit angebotenem integriertem OP-System |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, kurze Beschriebung der Schnittstelle und des Protokolls |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Systemdaten |  | - |  |  |  |  | -
| L | Max. Leistungsaufnahme im Betrieb |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Watt | 0 | min
| L | Max. Leistungsaufnahme im Standby |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Watt | 0 | min
| L | Netzteil für 230V/50Hz inkl. Stromkabel |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | extern, intern
| L | Redundantes Netzteil für 230V/50Hz inkl. Stromkabel |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Allgemein |  | - |  |  |  |  | -
| L | Hersteller: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Typ: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Abmessungen (BxTxH): |  | - | - | - |  |  |  | mm | - | Angabe
| L | Gewicht: |  | - | - | - |  |  |  | kg | - | Angabe
| L | Material: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Farbe(n): |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Prüfzeichen: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Lieferumfang: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.03.09 | L | Dokumentationskomponente | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Ergänzend zur aufgeführten Bedienkomponente, werden sämtliche Funktionen zur Dokumentation intraoperativer Bild-, Video- und weiterer Daten von einer Dokumentationskomponente ausgeführt. Diese Komponente kann einen oder mehrere OP-Säle bedienen. Die Anwendenden interagieren intraoperativ am Bedienmonitor mit dieser Komponente oder nutzen weitere verfügbare Softwarelösungen, um aufgezeichnete Daten einsehen sowie bearbeiten zu können. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Anzahl der erforderlichen und im Angebotspreis enhaltenen Dokumentationskomponenten, welche zur Funktionserfüllung in der benannten Anzahl an auszustattenden OP-Sälen zum Einsazt kommen. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | Angabe
| L | Bedienkomponente und Dokumentationskomponente bestehen aus einer Einheit |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | CE-Kennzeichnung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | System |  | - |  |  |  |  | -
| L | Systemarchitektur |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | kurze Beschreibung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Betriebssystem |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Betriebssystem ist nicht abgekündigt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Systemtyp |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | bit | 0 | max
| A | Prozessortyp |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | AMD / Intel / …
| A | Taktfrequenz (Basiswert) |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | GHz | 0 | max
| A | Verbauter Arbeitsspeicher |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | GB | 0 | 16
| L | Verbauter Festplattenspeicher |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | TB | 0 | 2
| L | Speichertechnologie |  | Qualität | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | SSD
| L | Raid-Level |  | Qualität | WK | 3 |  |  |  | Raid-Level | 0 | Angabe
| L | Anzahl Festplatten |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Stück | 0 | max
| L | Medizinische Daten werden verschlüsselt gespeichert |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Erweiterungsmöglichkeiten |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Verbaute Grafikkarte |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | on Borad / …
| L | Schnittstellen und Kommunikation |  | - |  |  |  |  | -
| L | 1 GbE Netzwerkschnittstelle |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | Stück | 0 | max
| L | 2,5 GbE Netzwerkschnittstelle |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Stück | 0 | max
| L | 10 GbE Netzwerkschnittstelle |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Stück | 0 | max
| L | Schnittstelle zur Steuerung von Funktionen und Kommunikation mit angebotenen Komponenten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, mit angebotenem integriertem OP-System |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, kurze Beschriebung der Schnittstelle und des Protokolls |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Systemdaten |  | - |  |  |  |  | -
| L | Max. Leistungsaufnahme im Betrieb |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Watt | 0 | min
| L | Max. Leistungsaufnahme im Standby |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Watt | 0 | min
| L | Netzteil für 230V/50Hz inkl. Stromkabel |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | extern, intern
| L | Redundantes Netzteil für 230V/50Hz inkl. Stromkabel |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Allgemein |  | - |  |  |  |  | -
| L | Hersteller: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Typ: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Abmessungen (BxTxH): |  | - | - | - |  |  |  | mm | - | Angabe
| L | Gewicht: |  | - | - | - |  |  |  | kg | - | Angabe
| L | Material: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Farbe(n): |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Prüfzeichen: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Lieferumfang: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.04 |  | Content Management System
2.04.01 | A | Systembeschreibung | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| A | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlagen wurden gelesen und beachtet |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Bearbeitung |  | - |  |  |  |  | -
| A | DICOM fähiges Dokumentationssystem |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | 4k fähiges Dokumentationssystem |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja, geeignet für FH-Videos |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja, geeignet für 4k-Videos |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Zeitsynchronisierte Kombination von aufgenommen Audio- und Videodaten anhand von Zeitstempeln |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Zeitsynchronisierte Kombination von aufgenommen Bild- und Videodaten anhand von Zeitstempeln |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Zeitsynchronisierte Kombination von aufgenommen Video- und Videodaten anhand von Zeitstempeln |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Erstellung neuer Videodateien, basierend auf Kompositionen zusammengesetzter Bild-/Videodaten - durch Softwareprozesse im Hintergrundprozess |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Videoschnittfunktion basierend auf einer Timeline, zum Zusammensetzen oder Kürzen von Videodaten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Verschiedene und inhaltsgerechte Bearbeitungsfunktionen für Audio-/Bild- und Video-Daten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Annotationsmöglichkeiten für Bild- und Videodaten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Konvertierungsmöglichkeiten für Bild- und Videodaten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Verschiedene und inhaltsgerechte Berichtsfunktionen für Audio-/Bild- und Video-Daten |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Archivierungs-/Verwaltungsfunktionen |  | - |  |  |  |  | -
| A | Verwaltung von medizinischen Patienten-Multimediadaten (Audio-/Bilder/-Video-/Metadaten) mit und ohne Patientenbezug |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Metadaten-basierte Such- und Filterfunktion |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Standardisierte Kommunikation mittels HL7 und DICOM mit übergeordneten Archivierungssystemen wie KIS und PACS |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Konfigurierbare Archivierungsrichtlinien für die Speicherung der medizinischen Patienten-Multimediadaten auf dem CMS |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Komprimierte langfristige Speicherung der Daten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | falls ja, Komprimierungsalgorithmus |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Konfigurierbare Archivierungsrichtlinien zum Umgang mit den medizinischen Patienten-Multimediadaten nach dem Export an das PACS |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Konfigurierbare Löschroutinen für medizinische Patienten-Multimediadaten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja, zeitabhängige Löschung |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja, volumenabhängige Löschung |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja, FIFO-basierte Löschung |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Druckfunktion in geeignetem Layout mit zugehörigen Metadaten |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Systemzugriff |  | - |  |  |  |  | -
| A | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlagen wurden gelesen und beachtet |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Unterstütze Browser inkl. Version |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Beschreibung der Anforderungen an unterstütze Browser |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Das System ist so konzipiert, dass mindestens eine gewisse Anzahl Anwender, parallel über eine Webanwendung an einem Klinik-PC gleichzeitig auf unterschiedliche Datensätze zugreifen und diese bearbeiten können |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | 10
| A | Anzahl max. parallel nutzbarer User-Lizenzen |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Stück | 0 | max
| A | Zugriffsrollen wie mind. Viewer, User, Administrator können vergeben werden |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja, Beschriebung der Rollen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Der Zugriff wird durch Benutzername und Passworteingabe autorisiert |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | LDAPs-Einbindung möglich |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Konfigurierbare Richtlinien für den Zugriff auf medizinische Patienten-Multimediadaten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja, Beschreibung der Rollen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Screenshots der Applikation liegen bei |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.04.02 | A | Hardware-Aufbau | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| A | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlagen wurden gelesen und beachtet |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Beschreiben Sie die zentrale Serverkomponente inkl. der Hard- und Softwareausstattung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Verfügbare Fläche im angebotenen 19" Technikrack ist für die Installation der Hardware Komponenten vom CMS ausreichend |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Systemkomponenten für 19“ Rack-Einbau |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Systemaufbau |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Anzahl der Komponenten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | Angabe
| A | Höhenbedarf der Komponenten im 19“ Rack |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | HE | 0 | Angabe
| A | CE-Kennzeichnung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | System |  | - |  |  |  |  | -
| A | Systemarchitektur |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | kurze Beschreibung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Betriebssystem |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Betriebssystem ist nicht abgekündigt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Systemtyp |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | bit | 0 | max
| A | Prozessortyp |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | AMD / Intel / …
| A | Taktfrequenz (Basiswert) |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | GHz | 0 | max
| A | Verbauter Arbeitsspeicher |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | GB | 0 | 16
| A | Lokaler System-Festplattenspeicher |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | TB | 0 | 1
| A | Speichertechnologie |  | Qualität | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | SSD
| A | Raid-Level |  | Qualität | WK | 3 |  |  |  | Raid-Level | 0 | Angabe
| A | Anzahl Festplatten |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Stück | 0 | max
| A | Medizinische Daten werden verschlüsselt gespeichert |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Erweiterungsmöglichkeiten |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Verbaute Grafikkarte |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | on Borad / …
| A | Datenspeicher |  | - |  |  |  |  | -
| A | Ausführungsart Daten-Festplattenspeicher |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Festplatteneinschübe |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | 4
| A | falls dezidiert, 19“ Rack-Einbau |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls dezidiert, kurze Beschreibung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Daten System-Festplattenspeicher |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | TB | 0 | 10
| A | Speichertechnologie |  | Qualität | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | SSD
| A | Raid-Level |  | Qualität | WK | 3 |  |  |  | Raid-Level | 0 | 1
| A | Anzahl Festplatten |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Stück | 0 | max
| A | Medizinische Daten werden verschlüsselt gespeichert |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Erweiterungsmöglichkeiten |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Schnittstellen und Kommunikation |  | - |  |  |  |  | -
| A | 1 GbE Netzwerkschnittstelle |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | Stück | 0 | max
| A | 2,5 GbE Netzwerkschnittstelle |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Stück | 0 | max
| A | 10 GbE Netzwerkschnittstelle |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Stück | 0 | max
| A | Systemdaten |  | - |  |  |  |  | -
| A | Max. Leistungsaufnahme im Betrieb |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Watt | 0 | min
| A | Max. Leistungsaufnahme im Standby |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Watt | 0 | min
| A | Netzteil für 230V/50Hz inkl. Stromkabel |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | extern, intern
| A | Redundantes Netzteil für 230V/50Hz inkl. Stromkabel |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Allgemein |  | - |  |  |  |  | -
| A | Hersteller: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| A | Typ: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| A | Abmessungen (BxTxH): |  | - | - | - |  |  |  | mm | - | Angabe
| A | Gewicht: |  | - | - | - |  |  |  | kg | - | Angabe
| A | Material: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| A | Farbe(n): |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| A | Prüfzeichen: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| A | Lieferumfang: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| A | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.05 | L | Infrastruktur
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.05.01 | L | Bauliche Anforderungen
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.05.02 | L | Räumlichkeiten
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Aufstellfläche für die Installation der erforderlichen Komponenten vom integrierten OP-System ist ausreichend |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Anazhl der insgesamt erforderlichen 19" Technikrack(s) |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | min
| L | Abmessungen (B x T x H) eines 19" Technikracks |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | mm | 0 | Angabe
| L | Gesamtumfang der 19“ Technikrack-Bestückung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | HE | 0 | Angabe
| L | Umfang der 19“ Rack-Bestückung für das IOPS eines OP-Saals |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | HE | 0 | Angabe
| L | Aktive Belüftung der Installation im 19" Technikrack erforderlich |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
|  | falls ja, Beschreibung der bewältigenden Abwärme |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | BTU/h | 0 | min
| L | Prozentuale Anzahl der installierten Systemkomponenten im 19“ Technikrack je IOPS |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | % | 0 | max
| L | Prozentuale Anzahl der installierten Systemkomponenten im OP-Saal je IOPS |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | % | 0 | min
| L | Beschrieben Sie Stichwortartig den strukturellen Aufbau der IOPS-Installation |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Strukturaufbau eines integrierten OP-Systems |  | - |  |  |  |  | -
| L | Geräuschentwicklung aller Komponenten bei Normalbetrieb |  | Qualität | - | - |  |  | - | - | -
| L | im 19“ Technikrack |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | db(A) | 0 | min
| L | in OP-Saal |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | db(A) | 0 | min
| L | Geräuschentwicklung aller Komponenten bei Betrieb unter Vollast-Betrieb |  | Qualität | - | - |  |  | - | - | -
| L | im 19“ Technikrack |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | db(A) | 0 | min
| L | in OP-Saal |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | db(A) | 0 | min
| L | Wärmeentwicklung aller Komponenten bei Normalbetrieb |  | Qualität | - | - |  |  | - | - | -
| L | im 19“ Technikrack |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | BTU/h | 0 | min
| L | in OP-Saal |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | BTU/h | 0 | min
| L | Wärmeentwicklung aller Komponenten bei Vollast-Betrieb |  | Qualität | - | - |  |  | - | - | -
| L | im 19“ Technikrack |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | BTU/h | 0 | min
| L | in OP-Saal |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | BTU/h | 0 | min
| L | Leistungsaufnahme aller Komponenten bei Normalbetrieb |  | Qualität | - | - |  |  | - | - | -
| L | im 19“ Technikrack |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | VA | 0 | min
| L | in OP-Saal |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | VA | 0 | min
| L | Leistungsaufnahme aller Komponenten bei Vollast-Betrieb |  | Qualität | - | - |  |  | - | - | -
| L | im 19“ Technikrack |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | VA | 0 | min
| L | in OP-Saal |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | VA | 0 | min
| L | Bauseitig erforderliche Absicherung aller Komponenten bei Normalbetrieb |  | Qualität | - | - |  |  | - | - | -
| L | im 19“ Technikrack |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | A | 0 | min
| L | in OP-Saal |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | A | 0 | min
| L | Bauseitig erforderliche Absicherung aller Komponenten bei Vollast-Betrieb |  | Qualität | - | - |  |  | - | - | -
| L | im 19“ Technikrack |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | A | 0 | min
| L | in OP-Saal |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | A | 0 | min
| L | Anzahl erfroderlichen 1 Gbit Netzwerkanschlüsse in das Kliniknetz |  | Qualität | - | - |  |  | - | - | -
| L | im 19“ Technikrack |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Stück | 0 | min
| L | in OP-Saal |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Stück | 0 | min
| A | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.05.03 | L | Verkabelung | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Signalübertragung |  | - |  |  |  |  | -
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Kabelinfrastruktur basiert auf |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | falls Glasfaser, mindestens Kabelgüte OM4 inkl. geeigneten und stabilen Steckverbindern |  | - | MA* | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls Netzwerkkabel, mindestens Kabelgüte CAT7 inkl. geeigneten und stabilen Steckverbindern |  | - | MA* | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | kurze Beschreibung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Die Verkabelung gewährleistet eine Signalübertragung in bestmöglicher Qualität |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | räumliche Auflösung mindestens 3840 x 2160 px |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | zeitliche Auflösung mindestens 60 fps |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | räumliche Auflösung mindestens 4K-3D |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | High Dynamic Range |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Farbraum nach BT.2020 |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Farbraum nach BT.709 |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Farbtiefe 8 bit bei Farbunterabtastung 4:2:0 |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Farbtiefe 10 bit bei Farbunterabtastung 4:2:2 |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Farbtiefe 8 bit bei Farbunterabtastung 4:4:4 |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Farbtiefe 10 bit bei Farbunterabtastung 4:4:4 |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die Verkabelung ist für die Verlegung in Tragarmen geeignet |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Alle Zuleitungen zum Bedienmonitor werden gebündelt und beschriftet |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Durchmesser aller Zuleitungen zum Bedienmonitor |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | mm | 0 | min
| L | Alle Zuleitungen zu einem Betrachtungsmonitor werden gebündelt und beschriftet |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Durchmesser aller Zuleitungen je Betrachtungsmonitor |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | mm | 0 | min
| L | Steckerverbindungen |  | - |  |  |  |  | -
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Input-Anschluss-Lösung für mobile Bild-Videoquellen |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | falls ja, inkl. Videound Schaltsignale |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja, inkl. Spannungsversorgung für Signalwandler |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja, inkl. Datensignale |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja, inkl. Notfallsignalverkabelung |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja, geeignete Encoder für alle mobilen Videosignale enthalten |  | - | MA* | 1 |  |  |  | Stück | 0 | Angabe
| A | kurze Beschreibung der angebotenen Anschlussstecker und Ausführung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Input-Anschluss-Lösung für fest definierte bzw. verortete Bild-Videoquellen |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | kurze Beschreibung der angebotenen Anschlussstecker und Ausführung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Alle Steckverbindungen sind vom Bieter Inbetriebnahme-Fertig zu konfigurieren und zu realisieren |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die Ausführung des Verbindungskabels zum Anschluss vom mobiler Bild-Videoquellen ist hygienisch einwandfrei, überfahr-fest, zugentlastet und von einem Mantel umgeben umzusetzen. Die exakte Länge ist vor Ort mit dem Nutzer final abzustimmen. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja, Kabellänge |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Meter | 0 | 5
| A | Output-Anschluss-Lösung für mobile Videoziele |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | kurze Beschreibung der angebotenen Anschlussstecker und Ausführung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | falls ja, geeignete Decoder für alle mobilen Videosignale enthalten |  | - | MA* | 1 |  |  |  | Stück | 0 | 2
| L | Anschlussfelder |  | - |  |  |  |  | -
| L | Alle Anschlussfelder im sind eindeutig zu beschriften |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Gravur
| L | Anzahl freier Einbaudosen (im Installationskanal) der OP-Wand 1 |  | - | - | - |  |  | - | Stück |  | Information
| L | Vom Bieter erforderliche Einbaudosen (im Installationskanal) |  | - | - | - |  |  | 0 | Stück | - | max. 0
| L | Anzahl freier Einbaudosen (im Installationskanal) der OP-Wand 2 |  | - | - | - |  |  | - | Stück |  | Information
| L | Vom Bieter erforderliche Einbaudosen (im Installationskanal) |  | - | - | - |  |  | 0 | Stück | - | max. 0
| L | Anzahl freier Einbaudosen (im Installationskanal) der OP-Wand 3 |  | - | - | - |  |  | - | Stück |  | Information
| L | Vom Bieter erforderliche Einbaudosen (im Installationskanal) |  | - | - | - |  |  | 0 | Stück | - | max. 0
| L | Anzahl freier Einbaudosen (im Installationskanal) der OP-Wand 4 |  | - | - | - |  |  | - | Stück |  | Information
| L | Vom Bieter erforderliche Einbaudosen (im Installationskanal) |  | - | - | - |  |  | 0 | Stück | - | max. 0
| L | Anzahl freier Einbaudosen in Deckenversorgungseinheit, ANÄ |  | - | - | - |  |  | 4 | Stück |  | Information
| L | Vom Bieter erforderliche Einbaudosen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | max. 4
| L | Anzahl freier Einbaudosen in Deckenversorgungseinheit, CHIR |  | - | - | - |  |  | 10 | Stück |  | Information
| L | Vom Bieter erforderliche Einbaudosen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | max. 10
| L | Erforderlicher Flächenbedarf bei Ausführung eines spezifischen Anschlussfelds B x H |  | Qualität | WK | 3 |  |  |  | mm | 0 | min
| L | falls ja, Beschreibung über Anzahl, Position und Notwendigkeit |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.05.04 | L | Signalwandler | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Konzept und die Art der Signalübertragung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Das Konzept zur Signalübertragung ist so zu realisieren, dass je nach gewählter "Art der Signalübertragung" eine für die benannte Anforderung ausreichende Anzahl an Signalwandlern bzw. Encoder/Decoder im Angebotspreis enthalten sind und diese dann die gesetzten Anforderungen erfüllen. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Beschrieben Sie das eingesetzte Konzept zur Signalübertragung |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Eingesetzte Signalwandler müssen über eine medizinische Zulassung verfügen oder als Medizinprodukt deklariert/klassifiziert sein |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja / trifft nicht zu
| L | Beschreiben Sie die Klasssifizierung |  | - | MA* | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Eingesetzte Signalwandler verfügen über medizinische Netzteile |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Eine Platzierung der mediznischen Netzteile ist in der Zwischendecke nicht zugelassen. Beschrieben Sie bitte, wo diese Netzteile unter Einhaltung der regulatorischen Vorgaben, der Elektro- und Abwärmelasten platziert werden |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Beschrieben Sie bei Platzierung der Signalwandler auf Fremdgeräten die "Montage" |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Werden Signalwandler auf medizinischen Geräten platziert, hat der Bieter dafür Sorge zu tragen, dass die Gewährleistung sowie die Zulassung dieser angebundenen medizinscher Geräte nicht erlischt. Die Anforderung an die Platzierung auf medizinischen Geräten wird umgesetzt |  | - | MA* | 1 |  |  |  | - | 0 | ja / trifft nicht zu
| L | Kommen Signalwandler zum Einsatz, um die entsprechenden Anschlussfelder zu realisieren, muss seitens des Bieters ein Konformitätsnachweis vorgelegt werden aus dem hervorgeht, dass der Einbau in [Deckenversorgungseinheiten / Wandkonsolen] zulässig und regelkonform ist. Liegt dieser Nachweis nicht vor, liegt die Verantwortung und Haftung der Gerätekombination beim Bieter. Die Anforderung an den Einbau wird eingehalten und umgesetzt. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja / trifft nicht zu
| L | Beschreiben Sie die Umsetzung der einheitlichen Schnittstelle (ggfls. Skizze beifügen) |  | - | MA* | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe / trifft nicht zu
| A | Anzahl der benötigten Encoder zur Anbindung der laut beigefüter Anlage einzubindenden Signale |  | - | MA* | 1 |  |  |  | Stück | 0 | Angabe / trifft nicht zu
| A | Bitte um genaue Auflistung für welche Geräte die einzelnen Wandler angeboten wurden |  | - | MA* | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe / trifft nicht zu
| A | Anzahl der benötigten Decoder zur Anbindung der laut beigefüter Anlage einzubindenden Signale |  | - | MA* | 1 |  |  |  | Stück | 0 | Angabe / trifft nicht zu
| A | Bitte um genaue Auflistung für welche Geräte die einzelnen Wandler angeboten wurden |  | - | MA* | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe / trifft nicht zu
| A | Bitte um genaue Auflistung und Beschreibung, welche Wandler für festinstallierte Geräte zum Einsatz kommen |  | - | MA* | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe / trifft nicht zu
| A | Encoder-Wandler für Full-HD Signale | [6 empty] | -
| A | HDMI 1.x zu X |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | HDMI 1.x zu X |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | DP zu X |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | DP zu X |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | 3G SDI zu X |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | 3G SDI zu X |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | VGA / RGBHV / RGB zu X |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | VGA / RGBHV / RGB zu X |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | Y/C zu X |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | Y/C zu X |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | FBAS zu X |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | FBAS zu X |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | ... zu X |  | Qualität | - | - |  |  |  | Signalart | 0 | -
| A | ... zu X |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | ... zu X |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | Encoder-Wandler für 4K Signale | [6 empty] | -
| A | HDMI 1.x zu X |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | HDMI 1.x zu X |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | HDMI 2.x zu X |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | HDMI 2.x zu X |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | DP zu X |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | DP zu X |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | 4x 3G SDI zu X |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | 4x 3G SDI zu X |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | 12G SDI zu X |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | 12G SDI zu X |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | ... zu X |  | Qualität | - | - |  |  |  | Signalart | 0 | -
| A | ... zu X |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | ... zu X |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | Encoder-Wandler für 4K-3D Signale | [6 empty] | -
| A | HDMI 1.x zu X |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | HDMI 1.x zu X |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | HDMI 2.x zu X |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | HDMI 2.x zu X |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | DP zu X |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | DP zu X |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | 4x 3G SDI zu X |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | 4x 3G SDI zu X |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | 12G SDI zu X |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | 12G SDI zu X |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | ... zu X |  | Qualität | - | - |  |  |  | Signalart | 0 | -
| A | ... zu X |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | ... zu X |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | Decoder-Wandler für Full-HD Signale | [6 empty] | -
| A | X zu HDMI 2.0 |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | X zu HDMI 2.0 |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | X zu DP |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | X zu DP |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | X zu 3G SDI |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | X zu 3G SDI |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | X zu VGA / RGBHV / RGB |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | X zu VGA / RGBHV / RGB |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | X zu Y/C |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | X zu Y/C |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | X zu FBAS |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | X zu FBAS |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | ... zu IOPS |  | Qualität | - | - |  |  |  | Signalart | 0 | -
| A | ... zu IOPS |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | ... zu IOPS |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | Decoder-Wandler für 4K Signale | [6 empty] | -
| A | X zu HDMI 2.0 |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | X zu HDMI 2.0 |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | X zu DP |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | X zu DP |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | X zu 4x 3G SDI |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | X zu 4x 3G SDI |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| A | X zu 12G SDI |  | Qualität | - | - |  |  |  | Gerätebezeichnung | 0 | -
| A | X zu 12G SDI |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | -
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.05.05 | L | Galvanische Signaltrennung | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Notwendige Schutzmaßnahmen zur galvanischen und elektrischen Enkopplung (z.B. für die Verschleppung von Potentialunterschieden) werden umgesetzt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Sämtliche Steuerungssignale zu integrierten nicht medizinischen Geräten sind galvanisch entkoppelt |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls nein, kurze Begründung |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | - | Angabe
| A | Sämtliche Steuerungssignale zu integrierten medizinischen Geräten sind galvanisch entkoppelt |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls nein, kurze Begründung |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Jede Verbindung mit dem LAN des Kliniknetzwerks ist über ein 4kV galvanisches Trennungsglied zu trennen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | medizinischer Netzteile kommen zum Einsatz |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.05.06 | L | Kliniknetzwerk | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Netzwerkschema inkl. aller geforderter Inhalte liegt dem Angebot bei |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Werden für die Netzwerkeinbindung separate Netzwerkswitche oder -router verwendet, so wird zuvor die Klinik-IT darüber informiert |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls verwendet, Hersteller und Typ |  | - | MA* | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | falls verwendet, kurze Beschreibung des Anwendungsfalls |  | - | MA* | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Kommt eine Firewall zum Einsatz |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja Hersteller und Typ |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.06 |  | Sicherheit
|  | Um den geforderten Funktionsumfang des IOPS zu gewährleisten, werden die folgenden Sicherheitsanforderungen an die eingesetzten Komponenten und die Infrastruktur gestellt. Jede der aufgeführten Leistungen ist zu Beachten und im Angebotspreis zu berücksichtigen. |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
|  | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.06.01 | L | Systemausfall | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Einsatz einer zentralen Komponente, die mit allen integreiten OP-Systemen aktiv kommuniziert |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, beschrieben Sie die Funktion und den Einfluss beim Ausfall dieser Komponente |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Der Ausfall der Bedienkomponente eines IOPS einens OP-Saal, wirkt sich nicht auf andere OP-Säle aus |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Fällt das IOPS aus, werden integrierte medizinische Geräte nicht in ihrer Funktion beeinträchtigt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die Reparatur bzw. der Austausch der Systemkomponente erfolgt innerhalb von 48 Stunden |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Automatischer Funktionstest vor dem Starten des Betriebs |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | kurze Beschreibung |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Deutliche Anzeige von Störungsmeldungen bei Fehlfunktionen |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | kurze Beschreibung wo diese Sichtbar sind und welchen Inhalt diese enthalten |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Notfall-Verkabelung |  | - |  |  |  |  | -
| L | Erste-Notfall-Verkabelung vom endoskopischem / lapraskopischem Equipment zum nächsten Betrachtungsmonitor, erfolgt ohne aktive und passive Übertragungskomponenten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Zweite-Notfall-Verkabelung zum zweiten Betrachtungsminitor erfolgt |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | kurze Beschreibung |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Fällt das IOPS aus, schaltet der Betrachtungsmonitor automatisch auf das Notfall-Signal um |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls nein, muss das Personal durch die Auswahl des entsprechenden Signaleingangs den Betrachtungsmonitor manuell auf das Notfall-Signal umschalten |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | nein
| L | falls ja, ist der Umschaltprozess am Monitor klar gekennzeichnet |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Ausfall des Bedienmonitors |  | - |  |  |  |  | -
| L | Bei einem plötzlichen Ausfall des Bedienmonitors ist die Fortführung des begonnenen Eingriffs gewährleistet |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Zusätzliche Software auf einem weiteren PC-System im OP-Saal installierbar, die bei einem Ausfall des Bedienmonitors die IOPS Funktionen für den OP-Saal steuern kann |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja, im Angebotspreis enthalten |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja, Aufpreis je OP-Saal |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | min
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.06.02 | L | Netzwerkausfall |  |  |  |  | - | -
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Bei einem Ausfall des Kliniknetzwerks muss das IOPS in einem OP-Saal funktionsfähig bleiben |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Bitte beschrieben Sie nachfolgend das Verhalten in diesem Fall |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Bei einem Ausfall des Kliniknetzwerks müssen Patientendaten manuell eingetragen werden können, um die Dokumentation durchführen zu können |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Werden nicht versande Datensätze bei Reaktivierung der Verbindung automatisch an die Dokumentationskomponente übertragen |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls nein, werden nicht versande Datensätze bei Reaktivierung der Verbindung markiert |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.06.03 | L | Stromausfall | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die USV ist entsprechend der Leistungsaufnahme ausreichend dimensioniert |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Platzierung bzw. Einbauort der USV |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Überbrückung kurzzeitiger Stromausfälle von mind. 1 Minute, ohne Neustart und mit Beibehalten der IP-Adresse des IOPS wird gewährleistet |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Max. Überbrückungszeit der USV |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Sekunden | 0 | max
| A | USV- bzw. Akku-Technologie |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | wartungsfrei |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Wartungsintervalle, alle |  | Qualität | WK | 3 |  |  |  | Monate | 0 | min
| A | Wartungskosten je Wartungsintervall |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | Angabe
| A | Leistung der USV |  | Qualität | WK | 3 |  |  |  | Watt | 0 | max
| A | Garantiezeit des USV-Akkus |  | Qualität | WK | 3 |  |  |  | Monate | 0 | max
| L | Anschluss der Hauptkomponenten an eine ZSV möglich |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, maximal vertretbare Umschaltzeit |  | Qualität | WK | 3 |  |  |  | Millisekunden | 0 | min
| L | Systemdaten |  | - |  |  |  |  | -
| L | Max. Leistungsaufnahme im Betrieb |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Watt | 0 | min
| L | Max. Leistungsaufnahme im Standby |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | Watt | 0 | min
| L | Netzteil für 230V/50Hz inkl. Stromkabel |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | extern, intern
| L | Redundantes Netzteil für 230V/50Hz inkl. Stromkabel |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Allgemein |  | - |  |  |  |  | -
| L | Hersteller: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Typ: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Abmessungen (BxTxH): |  | - | - | - |  |  |  | mm | - | Angabe
| L | Gewicht: |  | - | - | - |  |  |  | kg | - | Angabe
| L | Material: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Farbe(n): |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Prüfzeichen: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Lieferumfang: |  | - | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.06.04 | L | Cyber-Security | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Einhaltung und Berücksichtigung der Inhalte aus den gängigen Normen und Regelwerken |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | wie DIN EN IEC 80001 |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | wie NIS2 |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | wie B3S BSI |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, kurze Beschreibung der berücksichtigten Normen und Regelwerke sowie thematisch zugeordneter Stichpunkte |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Installation einer Antiviren-Software möglich |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, Auflistung der Systemkomponetnen auf denen dies erfolgen kann |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | falls ja, Auflistung der Hersteller |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Kommt eine Firewall zum Einsatz |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, Typ und Hersteller |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Beschreiben Sie, ob zur Erhöhung der Cybersicherheit die eingesetzten Komponenten wie Server, Firewalls, Router, Switche, Konverter, Decoder / Encoder, Bildmanagementsystem-Komponenten über verschiedene Betriebssysteme verfügen oder nicht |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Kommunikation |  | - |  |  |  |  | -
| L | Kommuniziert das integrierte OP-System mit einem übergordnetem Cloud-System |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, kurze Beschreibung zu offenen Ports, Datenaustausch und dessen Inhalt |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Einsatz einer Monitoring-Software zur Echtzeit-Überwachung aller oder einzelner Systeme verfügbar |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, nennen Sie den Hersteller und beschrieben Sie den Funktionsumfang |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | falls ja, Mehrkosten für diese Monitoring-Software |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | min
| L | Patches und Updates |  | - |  |  |  |  | -
| L | Besteht die Möglichkeit Funktionen über Software-Upgrades zu erweitern |  | Service | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, kurze Beschreibung des Vorgehens und der Funktionen |  | Service | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Kostenlose Software-Patches innerhalb der Gewähr- / Garantieleistung |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | sicherheitsrelevante Patches werden außerhalb der Garantie kostenlos zur Verfügung gestellt und eingespielt |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | automatische Patch-Funktion durch das System |  | Service | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Kosten je Patch außerhalb der Garantie |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | min
| L | Kostenlose Software-Updates innerhalb der Gewähr- / Garantieleistung |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | automatische Update-Funktion durch das System |  | Service | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Kosten je Update außerhalb der Garantie |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | min
| L | Anforderung an Behebung von Sicherheitsmängeln wird erfüllt |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Beschreiben Sie Stichwortartig Ihre Patches / Update Strategie inkl. der Preispolitik (Bewertet wird das Verhältnis zueinander) |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Beschreibung (Inhalt ; Zeitraum ; Preis € netto) |  | Service | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Beschreibung (Inhalt ; Zeitraum ; Preis € netto) |  | Service | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Beschreibung (Inhalt ; Zeitraum ; Preis € netto) |  | Service | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Beschreibung (Inhalt ; Zeitraum ; Preis € netto) |  | Service | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Beschreibung (Inhalt ; Zeitraum ; Preis € netto) |  | Service | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Werden bekannte Sicherheitslücken auf offiziellen / gängigen Portalen veröffentlicht |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | falls ja, auf welchen |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | falls ja, innerhalb welchem Zeitraum nach Bekanntwerden |  | Service | WK | 5 |  |  |  | Tage | 0 | min
| A | Bitte listen Sie nachfolgend auf, in welche Kategorien Sie Schwachstellen einordnen, beschreiben Sie diese kurz und stellen dar, welcher Zeitraum von der Erkennung bis zum Patch auf dem System beim Kunden max. vergeht. |  | Service | - | - |  |  |  | - | - | -
| A | Kategoriebeschreibung (Kategorie / Schweregrad ; Beschreibung / Inhalt ; Reaktionszeitraum) |  | Service | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Kategoriebeschreibung (Kategorie / Schweregrad ; Beschreibung / Inhalt ; Reaktionszeitraum) |  | Service | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Kategoriebeschreibung (Kategorie / Schweregrad ; Beschreibung / Inhalt ; Reaktionszeitraum) |  | Service | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Kategoriebeschreibung (Kategorie / Schweregrad ; Beschreibung / Inhalt ; Reaktionszeitraum) |  | Service | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Kategoriebeschreibung (Kategorie / Schweregrad ; Beschreibung / Inhalt ; Reaktionszeitraum) |  | Service | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Beschreiben Sie nachvollziehbar, wie das Patchen der eigenen Software beim Auftraggeber konkret verläuft (Zeitraum, Ausfallzeiten, Qualitätssicherung) |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Beschreiben Sie nachvollziehbar, wie das Patchen der eingesetzten Fremdsoftware beim Auftraggeber konkret verläuft (Zeitraum, Ausfallzeiten, Qualitätssicherung) |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Updates können ohne Unterstützung des Herstellers vom Administrator allein eingespielt werden |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Für Updates/Hotfixes ist keine Downtime für die Endanwender erforderlich |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Nach einem Update ist kein Neustart/keine Neuanmeldung seitens der Anwender erforderlich |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Es wird mit einem definierten Vorlauf über Updates/Patches und deren Inhalte informiert |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Software-Updates und Patches werden vor Auslieferung beim Hersteller in repräsentativer Umgebung gründlich getestet und protokolliert |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Risiken, Auswirkungen und Änderungen werden in der Auslieferungsdokumentation eindeutig dargestellt |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Betriebssystem |  | - |  |  |  |  | -
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Bitte führen Sie auf, in welchen Systemkomponenten welche Betriebssysteme eingesetzt werden und welche Version jeweils verwendet wird. |  | Service | - | - |  |  |  | - | - | -
| A | Komponente (Funktion; Betriebssystem/Version; Abkündigung bekannt) |  | Service | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Komponente (Funktion; Betriebssystem/Version; Abkündigung bekannt) |  | Service | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Komponente (Funktion; Betriebssystem/Version; Abkündigung bekannt) |  | Service | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Komponente (Funktion; Betriebssystem/Version; Abkündigung bekannt) |  | Service | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Komponente (Funktion; Betriebssystem/Version; Abkündigung bekannt) |  | Service | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Komponente (Funktion; Betriebssystem/Version; Abkündigung bekannt) |  | Service | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Komponente (Funktion; Betriebssystem/Version; Abkündigung bekannt) |  | Service | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Komponente (Funktion; Betriebssystem/Version; Abkündigung bekannt) |  | Service | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Komponente (Funktion; Betriebssystem/Version; Abkündigung bekannt) |  | Service | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Komponente (Funktion; Betriebssystem/Version; Abkündigung bekannt) |  | Service | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Gibt es zum aktuellen Zeitpunkt bekannte Abkündigungen der eingesetzten Betriebssysteme |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | nein
| A | falls ja, beschreiben Sie welche |  | Service | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | falls ja, beschreiben Sie die Upgrade-Strategie |  | Service | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Penetration-Testing |  | - |  |  |  |  | -
| L | Beschreiben Sie bitte nachfolgend, ob ein derartiger Penetration-Test in einem früheren Projekt bereits durchgeführt wurde und benennen Sie dieses Projekt inkl. Ansprechpartner |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Fachspezifische Person |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Name
| A | Anzahl der enthaltenen Termine |  | Service | MA | 1 |  |  |  | Tage | 0 | mind. 2
| A | Tagessatz für jeden weiteren Termin inkl. Fahrtkosten |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | min
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
2.06.05 | L | Authentifizierung |  |  |  |  | - | -
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Einbindung der Nutzerdaten und -rechte über eine LDAPS-Funktion |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Ausreichende Anzahl angebotener User-Lizenzen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | max
| L | Es können unterschiedliche Zugriffsrollen vergeben werden |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, User und Administratorrollen |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, Beschreibung weiterer Rollen |  | Qualität | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Nicht alle Anwendenden sollen die vollen Zugriffsrechte für die Konfiguration des Systems gewährt werden. Dieses soll ein Verstellen der wichtigsten Systemparameter verhindern und einen einheitlichen Bedienarbeitsplatz gewährleisten. Die Konfiguration sämtlicher IOPS-Funktionen ist daher nur passwortgeschützt möglich |  | Qualität | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Qualität | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja

## 3.00_INT
Universitätsmedizin Frankfurt - Anforderungsprofil ¦ Austausch Endoskopie inkl. integriertem OP-System
3.00 Integration und Inbetriebnahme - Gesamtprojekt | [6 empty] | Wertungsnotizen Bieter |  |  |  |  | Bedingungen volle Punktzahl inkl. Toleranz
Position | Version | Positionsbezeichnung | Menge | Kriterium | Position | GWF | EP (netto) | GP (netto) | Eintrag | Einheit | WP
3.01 |  | Integration und Inbetriebnahme
3.01.01 | L | Projektmanagement | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Anzahl der enthaltenen Gesamtsitzungen |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | 12
| L | Tagessatz für die Teilnahme an jeder weiteren Sitzungen inkl. Fahrtkosten |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | min
| L | Gesamtprojektleiter |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | Name | 0 | Angabe
| A | Anzahl aktuell parallellaufender Projekte |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | Projekte | 0 | min
| A | Anzahl bisheriger Gesamtprojekte |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | Projekte | 0 | max
| A | Nachweise über die Gesamtprojekte liegen bei |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Projektleitung / Applikations-Spezialist*in Endoskopie |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | Name | 0 | Angabe
| A | Anzahl aktuell parallellaufender Projekte |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | Projekte | 0 | min
| A | Anzahl bisheriger Gesamtprojekte |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | Projekte | 0 | max
| A | Nachweise über die Gesamtprojekte liegen bei |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Projektleitung / Applikations-Spezialist*in integriertes OP-System |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | Name | 0 | Angabe
| A | Anzahl aktuell parallellaufender Projekte |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | Projekte | 0 | min
| A | Anzahl bisheriger Gesamtprojekte |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | Projekte | 0 | max
| A | Nachweise über die Gesamtprojekte liegen bei |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Projektleitung / IT-Spezialist*in |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | Name | 0 | Angabe
| A | Anzahl aktuell parallellaufender Projekte |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | Projekte | 0 | min
| A | Anzahl bisheriger Gesamtprojekte |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | Projekte | 0 | max
| A | Nachweise über die Gesamtprojekte liegen bei |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
3.01.02 | L | Montage, Einbringung, Installation und Inbetriebnahme | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Tagessatz inkl. Nebenkosten für reguläre Arbeitszeiten an Wochentagen |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | min
| L | Tagessatz basiert auf |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | Stunden | 0 | max
| L | Tagessatz inkl. Nebenkosten für reguläre Arbeitszeiten an Wochentagen nach 20:00 Uhr |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | min
| L | Tagessatz basiert auf |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | Stunden | 0 | max
| L | Tagessatz inkl. Nebenkosten für reguläre Arbeitszeiten an Wochenendtagen bis 20:00 Uhr |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | min
| L | Tagessatz basiert auf |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | Stunden | 0 | max
| L | Tagessatz inkl. Nebenkosten für reguläre Arbeitszeiten an Wochenendtagen nach 20:00 Uhr |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | min
| L | Tagessatz basiert auf |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | Stunden | 0 | max
| L | Montage, Einbringung, Installation und Inbetriebnahme erfolgt durch |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Hersteller
| L | falls Sub-Unternehmer, Referenzliste mit den Projektnamen, Art der Maßnahme, Dauer der Maßnahme und des eingesetzten Montageteams liegt bei |  | - | MA* | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | falls Sub-Unternehmer, Kontaktdaten |  | - | MA* | 1 |  |  |  |  | 0 | Angabe
| L | Beschreiben Sie bitte nachfolgend die Maßnahmen, die Sie zur Einbringung im laufenden Betrieb vorsehen und wie Sie diesen gewährleisten. Vor allem im Hinblick auf den Erhalt der Funktionsfähigkeit eines jeden Projektbereichs / Station – Stichpunkt Parallelbetrieb |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Jede Anlieferung und Montage ist mind. 14 Tage im Vorfeld mit dem Projektteam des Auftraggebers abzustimmen |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Aussagekräftiger Projektplan mit zeitlicher und personeller Auflistung, liegt dem Angebot bei |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Projektbereich 1: Materiallager / OP-Saal 1 / OP-Saal 2 / Material-Durchgangslager / Sterilflur |  | - |  |  |  |  | -
| L | Abbau und Demontage von Alt-/Bestandsgeräten |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Montage und Installation des Systems gemäß der Konfiguration und einer finalen Auftraggeber-Abstimmung |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Anzahl der Personen vor Ort |  | Dienstleistung | WK | 1 |  |  |  | Personen | 0 | max
| L | Frühestmöglicher Installationsbeginn und frühestmögliche Einbringung der Komponenten nach Auftragserteilung |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | Wochen | 0 | min
| L | Gesamtinstallationszeit für diesen Projektbereich |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | Tage | 0 | min
| L | Verkabelungsarbeiten außerhalb vom OP-Saal |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | Tage | 0 | min
| L | Installationsarbeiten im Materiallager |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | Tage | 0 | min
| L | Verkabelungsarbeiten innerhalb vom OP-Saal |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | Tage | 0 | min
| L | Grobmontage / Wandeinbauten im OP-Saal |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | Tage | 0 | min
| L | Installationsarbeiten im OP-Saal |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | Tage | 0 | min
| L | Feinmontage / Konfiguration im OP-Saal |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | Tage | 0 | min
| L | Frühestmögliche Inbetriebnahme und Abnahme der Systeme nach Auftragserteilung |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | Wochen | 0 | min
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
3.01.03 | L | Konfiguration von Hard- und Software | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Beschreiben Sie bitte nachfolgend die Maßnahmen, die Sie zur Einbringung im laufenden Betrieb vorsehen und wie Sie diesen gewährleisten. Vor allem im Hinblick auf den Erhalt der Funktionsfähigkeit eines jeden Projektbereichs / Station – Stichpunkt Parallelbetrieb |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Abstimmung der Konfiguration mit dem Hauptanwender, gemäß seinen spezifischen Anforderungen |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Abstimmung der Nutzer-Rollen und -Rechte mit dem Auftraggeber, gemäß seinen spezifischen Anforderungen |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Umsetzung der abgestimmten Konfiguration |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Rücksprache bzgl. der umgesetzten Konfiguration mit dem Hauptanwender, direkt am System |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Eine Folge-Korrektur der Konfiguration gemäß dem Änderungsmanagement des Hauptanwenders |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Rücksprache bzgl. der finalen Konfiguration mit dem Hauptanwender, direkt am System |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Tagessatz inkl. Reisekosten für fachspezifisches Personal, zur Durchführung einer erneuten Konfiguration |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | min
| A | Kosten für eine Komplette Neu-Konfiguration des gesamten Systems |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | min
| L | Zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme neuste auf dem Markt verfügbare Hard- / Softwareversion |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Alle installierten IOPS-Instanzen, aller OP-Säle, nutzen die identische Hardware-Infrastruktur und Softwareversion |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Nutzung der angebotenen Komponenten und der darauf aufgespielten Software inkl. der zum Zeitpunkt der Ausleiferung freigeschalteten Funktionen über den gesamten Lebenszyklus im Angebotspreis enthalten. |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Alle notwendigen Prüfungen, Messungen etc. inkl. der dazugehörenden Dokumentation und Aushändigung der Unterlagen, sind für den Erstbetrieb aller angebundenen Geräte,im Leistungsumfang des Bieters enthalten. Dieser muss die notwendigen Prüfungen bzw. Messungen nach Abstimmung mit dem Auftraggeber durchführen und dokumentieren. Anforderung wird beachtet und eingehalten |  | - | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
3.01.04 | L | Schnittstellen zu klinischen Systemen | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Beschreiben Sie bitte, welche IT-Spezifischen Inhalte (Netzwerkkategorie, Adressenkreise, Bezeichnungen etc.) Sie von der Klinik-IT erwarten, um mit der Konfiguration der Systeme beginnen zu können |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Alle Schnittstellen und IT-Spezifische Konfigurationen sind mit der IT-Abteilung des Auftraggebers unter Einbingung aller Beteiligter in Eigenregie abzustimmen |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Sind Anpassungen der angebotenen Schnittstellen notwendig, um Kompatibilität mit den anzubindenden Systemen zu erreichen, sind diese durch den Bieter zu realisieren, ggf. durch Einsatz einer geeigneten Gateway-Lösung |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | KIS Integration |  | - |  |  |  |  | -
| A | Integration von HL7v2 ADT-Nachrichten, um Patienteninformationen zu erhalten |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Integration von HL7v2 ORM-Nachrichten, um geplante Prozeduren zu erhalten |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Versenden von HL7v2 ORR-Nachrichten, um OP-Status zu kommunizieren |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Versenden von HL7v2 MDM-Nachrichten, um Verweise auf intraoperative Aufnahmen zu kommunizieren |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Eine technische Dokumentation bzw. Konformitätserklärung der HL7-Schnittstelle liegt dem Angebot bei |  | Dienstleistung | MA | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | FHIR-Schnittstelle für die angebotene IOPS-Version verfügbar |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Beschreiben Sie das Konzept zur Umsetzung der Kommunikation mit dem KIS-System |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | PACS / RIS Integration |  | - |  |  |  |  | -
| L | Gateway zur Erstellung einer DICOM-Worklist enthalten |  | Dienstleistung | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | DICOM Worklist Abruf in Abstimmung mit der Klinik-IT realisiert |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, Zeitintervall für das automatische Abrufen der DICOM Worklists verfügbar |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | Sekunden | 0 | min
| L | falls ja, manueller Abruf der DICOM Worklist am Bedienmonitor möglich |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Eine technische Dokumentation bzw. Konformitätserklärung der DICOM-Schnittstelle liegt dem Angebot bei |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Beschreiben Sie wie der Empfang einer DICOM-Worklist verarbeitet bzw. aufgearbeitet wird |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
3.01.05 | L | Ausführungsunterlagen | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die Ausführungsunterlagen – in ihrer ersten Version – werden spätestens sechs Wochen nach Auftragserteilung zur Verfügung gestellt |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Anforderungen an die Abschlussdokumentation werden erfüllt |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Alle genannten Unterlagen sind nach Fertigstellung, 1-fach in ausgedruckter Form, 2-fach auf einem USB-Datenträger als PDF-, Visio-, DWG-Datei und zusätzlich in ihrem nativen bearbeitbaren Format (gilt nur für projektspezifische-Unterlagen) dem Auftraggeber zu übergeben |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
3.01.06 | L | Risikomanagement | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Beschreiben Sie bitte die maßgeblichen Inhalte dieser Unterlage |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Geeignete Person |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Sachkunde der geeigneten Person |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Anzahl aktuell parallellaufender Projekte |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | Projekte | 0 | min
| A | Anzahl bisheriger Gesamtprojekte |  | Dienstleistung | WK | 5 |  |  |  | Stück | 0 | max
| L | Anzahl der enthaltenen Termine |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | Stück | 0 | mind. 2
| L | Tagessatz für die Teilnahme an jeder weiteren Sitzungen inkl. Fahrtkosten |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Dienstleistung | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja

## 4.00_SERV
Universitätsmedizin Frankfurt - Anforderungsprofil ¦ Austausch Endoskopie inkl. integriertem OP-System
4.00 Service und Einweisung - Gesamtprojekt | [6 empty] | Wertungsnotizen Bieter 1 |  |  |  |  | Bedingungen volle Punktzahl inkl. Toleranz
Position | Version | Positionsbezeichnung | Menge | Kriterium | Position | GWF | EP (netto) | GP (netto) | Eintrag | Einheit | WP
4.01 |  | Service und Einweisung
4.01.01 | L | Gewährleistung | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Beschreibung der Serviceleistungen |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Gewähr- / Garantieleistung ab mängelfreier Abnahme |  | Service | MA | 1 |  |  |  | Jahre | 0 | mind. 2
| L | Kompletter kostenloser Austausch bzw. Reparatur der Geräte innerhalb der Gewähr- / Garantieleistung |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Innerhalb der Gewähr- / Garantieleistung sind alle Softwareupgrades und Sicherheits- sowie Aktualisierungsupdates, bezogen auf die Software, enthalten |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Aufschlag auf den Gesamtpreis dieser Position, für die Erweiterung der Gewähr- / Garantieleistung von 2 auf 4 Jahre |  | Service | WK | 5 |  |  |  | % | 0 | Angabe
| L | Beim Auftreten eines Fehlerfalls während dieses Zeitraums, erfolgt durch den Auftragnehmer eine kostenlose Vor-Ort-Reparatur bzw. Austauschservice der Einzelkomponenten innerhalb von max. zwei Arbeitstagen |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Lieferzeit für funktionsnotwendige Ersatzteile an Arbeitstagen |  | Service | WK | 5 |  |  |  | Stunden | 0 | Angabe
| L | Lieferzeit wird garantiert |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Lieferung funktionsnotwendiger Ersatzteile an Feiertagen |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Ein Teil der wichtigsten Hardware-Ersatzteile wird für den First-Level Support vor Ort gelagert |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Hardware-Ersatzteil |  | Service | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Kosten |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | Angabe
| A | Bemerkung |  | Service | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Weiteres Hardware-Ersatzteil |  | Service | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Kosten |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | Angabe
| A | Bemerkung |  | Service | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Weiteres Hardware-Ersatzteil |  | Service | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Kosten |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | Angabe
| A | Bemerkung |  | Service | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Instandhaltung |  | - |  |  |  |  | -
| L | Service / Instandhaltung erfolgt durch |  | Service | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | bei Instandhaltung durch (Service-) Partner, bitte Kontaktdaten eintragen |  | Service | - | - |  |  |  | - | - | Angabe
| L | Möglichkeit der Fernwartung durch den Hersteller |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Nächstgelegene Serviceniederlassung |  | Service | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Entfernung zum Auftraggeber |  | Service | WK | 1 |  |  |  | km | 0 | Angabe
| L | Anfahrtszeit zum Auftraggeber |  | Service | WK | 5 |  |  |  | Stunden | 0 | Angabe
| L | Tagessatz des Servicemitarbeiters inkl. An- und Abfahrt nach Ablauf der Gewähr- / Garantieleistung in € netto |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | Angabe
| A | Kundendienst-Reaktionszeit bis zur ersten Hilfestellung |  | - |  |  |  |  | -
| A | Mo bis Sa 08.00 bis 17.00 Uhr |  | Service | WK | 3 |  |  |  | Stunden | 0 | Angabe
| A | Mo bis Sa 17.00 bis 08.00 Uhr |  | Service | WK | 3 |  |  |  | Stunden | 0 | Angabe
| A | Sonn- und feiertags 08.00 - 17.00 Uhr |  | Service | WK | 3 |  |  |  | Stunden | 0 | Angabe
| A | Sonn- und feiertags 17.00 - 08.00 Uhr |  | Service | WK | 3 |  |  |  | Stunden | 0 | Angabe
| A | Kundendienst-Reaktionszeit bis zum Eintreffen des Servicetechnikers vor Ort |  | - |  |  |  |  | -
| A | Mo bis Sa 08.00 bis 17.00 Uhr |  | Service | WK | 3 |  |  |  | Stunden | 0 | Angabe
| A | Mo bis Sa 17.00 bis 08.00 Uhr |  | Service | WK | 3 |  |  |  | Stunden | 0 | Angabe
| A | Sonn- und feiertags 08.00 - 17.00 Uhr |  | Service | WK | 3 |  |  |  | Stunden | 0 | Angabe
| A | Sonn- und feiertags 17.00 - 08.00 Uhr |  | Service | WK | 3 |  |  |  | Stunden | 0 | Angabe
| L | Telefonische Hotline |  | - |  |  |  |  | -
| L | Es ist eine deutschsprachige Hotline eingerichtet |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Telefonische Hotline ist vom Festnetz aus kostenlos |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Hotline ist ein Callcenter |  | Service | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | ja
| A | Telefonische Erreichbarkeit von Mo bis Fr |  | Service | WK | 5 |  |  |  | …. von …. bis Uhr | 0 | Angabe
| A | Telefonische Erreichbarkeit von Sa bis So |  | Service | WK | 5 |  |  |  | …. von …. bis Uhr | 0 | Angabe
| A | Telefonische Erreichbarkeit sonn- und feiertags |  | Service | WK | 5 |  |  |  | …. von …. bis Uhr | 0 | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
4.01.02 | L | Vollwartungsvertrag - Bedarfsposition | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Angebotspreis entspricht jährlichen Vollwartungskosten ab dem 3. Jahr, nach Ablauf der Gewährleistung. |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Erforderliche Anzahl Wartungen pro Jahr |  | Service | WK | 3 |  |  |  | Stück | 0 | Angabe
| L | Erforderliche Service-Intervalle |  | Service | WK | 3 |  |  |  | Monate | 0 | Angabe
| L | Mit dem Vollwartungsvertrag muss eine mindestens 98 %-ige Verfügbarkeit für jede Komponente der Anlage innerhalb der der geplanten Nutzungszeit von Mo bis So gewährleistet sein. Gesamtverfügbarkeit von mind. 98 % (ausgehend von 365 Tagen bzw. 8760 Stunden im Jahr) wird angestrebt |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Minderpreis pro Jahr bei Übernahme des First-Level-Support durch die techn. Abteilung des Betreibers |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | Angabe
| L | Zuschlag auf den Gesamtpreis (pro Jahr), wenn die Wartung außerhalb der Regelarbeitszeit (Mo - Fr / 18:00 - 00:00 Uhr; Sa – So Ganztags nach Absprache) erfolgt |  | Service | WK | 5 |  |  |  | % | 0 | Angabe
| L | Leistungen des Vollwartungsvertrags |  | - |  |  |  |  | -
| L | Inspektionen zur Feststellung des IST-Zustandes |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Sicherheitstechnische Kontrollen |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Wartungsarbeiten und Instandsetzung im Rahmen der Inspektion |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Austausch von Ersatzteilen und Steckern bei Wartungsarbeiten |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Austausch sämtlicher Verschleißartikel nach Erfordernis |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Arbeiten zum Erhalt der Funktionsfähigkeit, wie z.B. Reinigen gem. Wartungsplan |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Bei IT-Komponenten ist die Hard- und Software Bestandteil des Vertrages |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Entsorgung der alten Ersatzteile |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Software-Updates inkl. technisch erforderlicher Aufrüstung |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Bepreiste Hardware-Upgrades |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Bepreiste Software-Upgrades |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Übermittlung eines Prüfprotokoll inkl. Inspektionsberichts gem. Herstellerangabe |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Ausführung aller erforderlichen Reparaturen, Wartungen und Prüfungen inkl. Fahrtkosten (An- und Abfahrtszeiten), Werkzeug und Material vor Ort und während der Regelarbeitszeit (7:00 bis 17:00 Uhr) – ausgenommen grobe Fahrlässigkeit („Sturzschäden“) |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Reaktionszeit bis zum Eintreffen des Services von max. 48 Stunden ab Meldung |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Bereitstellung eines Notdienstes außerhalb der Regelarbeitszeit (Zuschläge für Arbeitszeiten außerhalb der Regelarbeitszeit sind in Rechnung zu stellen) |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Zuschlag für Arbeiten außerhalb der Regelarbeitszeit auf Anforderung |  | Service | WK | 5 |  |  |  | % | 0 | Angabe
| L | Wochenend- und Feiertagzuschlag |  | Service | WK | 5 |  |  |  | % | 0 | Angabe
| L | Zahlungsbedingungen (Skonto innerhalb 30 Tage) |  | Service | WK | 5 |  |  |  | % | 0 | Angabe
| L | Festpreisgarantie innerhalb der Laufzeit |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Weitere Serviceinhalte |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
4.01.03 | L | Fernwartung | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Remote-Zugriff zur Fernwartung möglich |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | falls ja, auf Basis von |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Site to Site / Global Protect
| L | falls ja, Konzeptbeschreibung inklusive einzusetzender Software |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Beschreibung der Sicherheitsmaßnahmen im Unternehmen im Bereich der Fernwartungs-Teams die sich per Remote-Zugriff aufschalten können |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Auf welche Daten kann das Service-Personal per Remote-Zugriff zugreifen |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Der Datenschutz bei Fernwartung ist gewährleistet durch Sperrung verschiedener Module (z.B. Benutzerverwaltung) für die Support-Mitarbeiter |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Anonymisierung von Patientendaten bei Zugriff durch einen Service-User (Systemadministrator oder Support-User bei Fernwartung) |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Selbstdiagnose-Funktionalität vorhanden |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | - falls ja, kurze Beschreibung der Funktionen (z.B. bei Fehlerfeststellung) |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| A | Neben dem Produktivsystem wird das Test- und Schulungssystem vom Support unterstützt |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die Kommunikation mit dem Support erfolgt in deutscher Sprache |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Ein 24h/7 Tage-Support ist verfügbar |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Über ein Supportportal werden alle offenen und erledigten Supportfälle mit aktuellem Stand angezeigt |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Eine Wiederherstellzeit des Systems von < 24 Stunden ist gegeben |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | - falls nein, angesetzte Dauer |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Die Anpassung an gesetzliche Änderungen sind im Umfang der Systemwartung und -pflege durch den Anbieter ohne Mehrkosten enthalten |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
4.01.04 | L | Einweisung | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Die Einweisung des Klinikpersonals erfolgt direkt nach der Inbetriebnahme der jeweiligen Systeme |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Einweisung direkt am System des Auftraggebers |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schulungsvideos zu den Schulungsinhalten |  | Service | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | - falls ja, im spezifischen eLearning Format |  | Service | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Einweisung nach MPBetreibV |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | - falls ja, muss eine Liste mit Schulungs- / Einweisungsinhalten je Personengruppe den Unterlagen beigelegt werden |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Anzahl der Schulungstermine |  | Service | MA | 1 |  |  |  | Tage | 0 | 8
| L | Empfohlene Gruppengröße |  | Service | WK | 1 |  |  |  | Personen | 0 | Angabe
| L | Schulungsdauer |  | Service | WK | 1 |  |  |  | Stunden | 0 | Angabe
| L | Schulungsdauer für technische Administratoren |  | Service | WK | 1 |  |  |  | Stunden | 0 | Angabe
| L | Ausbildung der schulenden Personen |  | Service | WK | 1 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Kosten für nachträglich notwendige Schulung inkl. An- und Abfahrt |  | Folgekosten | - | - |  |  |  | € / netto | 0 | Angabe
| L | Begleitung des Personals vor Ort, in der OP-Abteilung |  | Service | MA | 1 |  |  |  | Tage | 0 | 2
| L | Anzahl der eingesetzten Personen für die Begleitung |  | Service | MA | 1 |  |  |  | Personen | 0 | max
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
4.01.05 | L | Dokumentation | 1 | Angebotspreis |  |  | 0 | 0 |  | € / netto |  | min
| L | Bereich in der Konzeptbeschreibung und zugehörende Anlage(n) wurde gelesen, beachtet und wird eingehalten |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Deutschsprachige Bedienungsanleitung sowie Kurzbedienungsanleitung |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schematische Darstellung der Verkabelung, eingesetzter Komponenten und Verbindungen |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schaltpläne bzw. Konstruktionspläne und deren Beschreibung, Service- und Wartungsanleitungen |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Ersatzteillisten, Abgleichvorschriften, Pflegeanweisungen, Gewährleistungsbescheinigungen |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Protokoll der Messwerte der werksseitigen Qualitätsendkontrollen mit Angaben der verwendeten Prüf- und Messgeräte |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Schulungshilfen (z.B. Übersichtsschaubilder, etc.), Einweisungsprotokolle |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Ausrüstungslisten (Mess- und Prüfgeräte, Werkzeuge und Hilfsmittel) einschließlich der Ergänzungslieferungen, Prüfkarte (Messwerte, Wartungsintervalle, etc.) |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Messprotokolle, Abnahmeprotokolle, Checklisten, Softwarekonfigurationen |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Kontaktdaten, Hotline |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Dokumentation in digitaler Form als PDF-Datei auf USB-Stick |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Zur schnellen Hilfestellung direkt am Arbeitsplatz des integrierten OP-Systems, sollte das OP-Personal die Möglichkeit bekommen auf einen FAQ bzw. eine digitale Bedienungsanleitung zugreifen zu können. Diese Unterlage ist nutzerfreundlich (inkl. Abbildungen) aufgebaut |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | - Recherche über Stichwortsuche |  | Service | WK | 3 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | - Erläuterungen mittels Screenshots unterstützt |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | - Beschreiben Sie den Inhalt der Hilfefunktion |  | Service | WK | 5 |  |  |  | - | 0 | Angabe
| L | Die Anforderungen müssen aus den zum Angebot beigefügten Unterlagen hervorgehen |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja
| L | Mindestanforderung(en) berücksichtigt und erfüllt |  | Service | MA | 1 |  |  |  | - | 0 | ja

## ENDO_Eingriffe
Universitätsmedizin Frankfurt - Anforderungsprofil ¦ Austausch Endoskopie inkl. integriertem OP-System
Kennzahlen
4-8 Laparoskopische Eingriffe am Tag / OP
20-40 Laparoskopische Eingriffe die Woche / OP
Eingriffe laparoskopisch / hysteroskopisch
Hysterektomie
Myomektomie
Zystektomie
Endometriom-Resektion
Operation Tief infiltrierender Endometriose
Adhäsiolyse
Chromopertubation
Diagnostik
Endometriumkartinom
Zervixkarzinom
Ovarialkarzinom-Staging
Pelvine Lymphonodektomie
Paraaortale Lymphonodektomie
Suprazervikale Hysterektomie
Beckenbodenrekonstruktion
Sakrokolpopexie
Zervikokolpopexie
Operative Hysterektomie
hysteroskopische Myomektomie
hysteroskopische Polypektomie
Synechiolyse
Eingriffe mit ICG
Lymphonodektomie
Endometriumkarzinom-Operationen
Zervixkarzinom-Operationen sowie Darmresektionen im Rahmen von Endometriose-Operationen
Ureter-Darstellungen bei komplexen Adhäsiolysen
Ureter-Darstellungen bei komplexen Beckenwand-Operationen